附件-固定床反应器主要技术参数要求

| 序号 | 配置清单 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  | 规格与型号 |  |  |
| 1 | 固定床反应器主体 | 反应炉W-102 | 设计温度350℃，最高温度1000℃ 一段独立控温、开式炉、恒温区大于40mm，控温范围±1℃，带程序升温 | 1 | 台 |
|  |  | 预热炉W-102 | 室温～400℃可调、 进口加热棒内嵌，铜棒水线缠绕 炉长约300mm、 | 1 | 台 |
|  |  | 固定床反应器 | 材质：不锈钢316L， 反应器尺寸：Φ10*1*400mm; 设计压力：3MPa； 设计温度：300℃；高温转换接头 两端卡套连接；配套卡套接头， 配测温套管三根 | 3 | 套 |
|  |  | 预热器 | 材质：不锈钢316L， 设计压力：3Mpa；设计温度：400℃ 铜棒攻螺纹内嵌式加热，中心做加热棒 | 1 | 套 |
|  |  | 气体混合器 V-101 | 材质：不锈钢316L； 气体静态混合器；容积50ml 设计压力：10Mpa； 设计温度：100℃两端NPT内螺纹 | 1 | 套 |
|  |  | 盘管冷凝器 E-102 | 材质：不锈钢316SS；镜面抛光 盘管冷凝器； 水冷式； | 1 | 套 |
|  |  | 气液分离罐 V-102 | 材质：不锈钢316L； 容积：100mL；带冷水夹套 设计压力：10Mpa； 设计温度：100℃； | 1 | 套 |
| 2 | 动设备 | 冷热水机 | 容积5L流量15L/min 冷却温度-5~95℃ | 1 | 台 |
| 3 | 仪表 电器 | 控温热偶 | K型、精度：±0.1℃ ；精度Ⅱ级； | 5 | 根 |
|  |  | 质量流量 控制器 | 量程：100ml/min； 操作流量：60ml/min； 介质：空气； 接口尺寸：Φ6卡套； 精度：±1%F.S； | 1 | 台 |
|  |  | 质量流量 控制器 | 量程：100ml/min； 操作流量：60ml/min； 介质：N2； 接口尺寸：Φ6卡套； 精度：±1%F.S； | 1 | 台 |
|  |  | 压力表 | 禁油、量程: 0~16.0MPa; | 2 | 套 |
|  |  | 压力表 | 禁油、量程0~4.0MPa; | 2 | 套 |
|  |  | 压力变送器 | 量程：0~4MPa;液晶数字现场显示 | 1 | 台 |
|  |  | 伴热带 | 耐温350℃，金属丝网内编织 | 3 | 套 |
| 4 | 阀门、 管线 | 球阀 | Φ6、φ3 、3000psi 材质：不锈钢316SS 接口形式：卡套； | 2 | 个 |
|  |  | 针阀 | Φ6、2500psi 材质：不锈钢316SS 接口形式：卡套； | 3 | 个 |
|  |  | 单向阀 | Φ6、2500psi 材质：不锈钢316SS 接口形式：卡套； | 2 | 个 |
|  |  | 过滤器 | Φ6、7μ、 材质：不锈钢316SS 耐压：3000psi； 接口形式：卡套； | 4 | 个 |
|  |  | 高温过滤器 | Φ3、15μ、 材质：不锈钢316SS 耐压：3000psi；耐温300℃ 接口形式：卡套； | 1 | 个 |
|  |  | 比例卸荷阀 | 开启压力0psi~225psi，材质316 全氟密封圈 | 1 | 个 |
|  |  | 减压阀 | 入口压力：2500psi； 出口压力：800psi； 材质：316SS； | 2 | 个 |
|  |  | 两通 | Φ6、φ3 材质：不锈钢316SS 接口形式：卡套； | 10 | 个 |
|  |  | 三通 | Φ6、φ3 材质：不锈钢316SS 接口形式：卡套； | 18 | 个 |
|  |  | 管线及接头 | Φ3，Φ6，材质：304SS 包括NPT转换接头，压力表接头，电磁阀转换接头，管线 | 1 | 批 |
| 5 | 在线色谱配件 | 高温电磁阀 | 耐温300℃，常压 24V供电 | 4 | 个 |
|  |  | 高温阀箱 | 可以挂载配套色谱使用的，温度350℃ | 1 |  |
|  |  | 气动六通阀 | 耐温330℃，材质316 | 1 | 台 |
| 6 | 框架 | 设备框架 | 工业用重型铝型材，包括福马轮，喷塑折板 | 1 | 套 |
| 7 | 控制系统 | 控制系统 | 工业级平板电脑 24V供电 | 1 | 台 |
|  |  |  | PLC控制柜、固态继电器、功率模块、补偿导线 及其他电器元件集成 | 1 | 套 |

- 固定床反应器主体

- （1）反应炉

1. 炉可控温度：室温以上～ 1000℃

2. 程序升温：20阶21平台

★3. 最大升温速率：50℃/min，

★4. 温度设定精度：0.1℃

★5. 控温精度：±1℃

6. 炉长：300mm；

7.加热炉加热形式：热辐射加热；

8. 最大运行时间：9999.99分钟

★9.反应炉恒温区：不低于40mm

10.预热器加热炉采用电加热，预热器加热炉设计为一区独立控温，通过控制反应器外壁温度来控制反应温度，加热功率可调，仪表自动控温。加热炉外壳材质：不锈钢；外壳与炉材中间中空隔热，炉壳倒角部位冲通孔散热。炉丝材质为216，炉膛材质为陶瓷纤维，且炉膛与炉丝采用一体成型技术。

（2）预热炉及预热器

1. 炉可控温度：室温以上～ 400℃

★2. 最大升温速率：50℃/min，

3. 温度设定精度：0.1℃

4. 控温精度：±1℃

5 炉长：300mm；

6.加热炉加热形式：进口加热棒内嵌，铜棒水线缠绕；

★7. 预热器形式：铜棒攻螺纹内嵌式加热，中心做加热棒

（3）固定床反应器

1. 材质：316L，设计温度：350℃，最高温度：500℃；

2. 设计压力：3MPa，操作压力：0~0.6MPa；

3. 内嵌套测温夹套管，管尺寸Φ3×0.5，从反应器下部安装，采用卡套密封；测温管长度300mm。

4. 测温热电偶为Φ1×400，K型，铠装热电偶，长度

5. 反应器顶部有压力表以及远传压力传感器测量反应压力，压力表量程0-10MPa。反应器采用卡套密封。

二、气体进料系统

气体由钢瓶或其它供气源供气，经过截止阀和过滤器后进入减压阀稳定压力后由压力表测出其值，然后进入到气体质量流量控制器，设定和显示流量。置配有两条气路，采用热式质量流量控制器进行计量，参数不低于上述表格配置。

三、产品收集和采样系统

1. 产品收集系统：物料由反应器下端放出，出料端配置进口高温型VICI气动阀门，通过PLC控制系统，实现智能化的取样分析与回流收集，气相出口两路分别命名收集管路和采样管路，收集管路打开采样管路关闭，设定时间切换，也就是打开收集管路的时候采样管路是关闭的，打开采样管路，收集管路是关闭的，时间间隔用户可调节；

★2. 在线采用检测系统：需结合购方需求，协助购方将实验室已有的色谱（岛津GC2014）与该装置结合，改造为在线检测系统。

3. 采样系统：在检测气阀打开一定时间时打开驱动气阀门，同时给气相色谱一个信号，气相色谱开始工作采样分析，同时载气气路设计电动阀，控制载气通断。业主可以根据不同的物系设定自动采样的收集和采集的时间，同时采样的过程中全程通过PLC集成控制。

四、框架结构

装置采用撬装结构，试验所需的设备均安装在共同撬体上，公用工程、水、电、气均配置标准接口。装置外观美观大方，同时便于操作、维修和维护。

五、其他

★产品设计制作之前均进行PID设计以及Solidworks 3D设计，并移交设计图纸。

装置可以达到以下主要目标：

- 固定催化剂评价试验；

- 能够够实现预热炉温度独立PID控制；

- 够实现气体流量PID控制；

- 够实现压力PID显示；

- 够实现温度PID控制；

- 反应温度能够实现程控升温，升温速率可调；

- 加热温度控制点均配有超温报警，自动联锁断电保护；

- 能够实现数据处理自动化，自动化生成报表。

六、控制系统

装置整体采用PLC控制系统，采用先进的算法及积分控制，可以实现以下功能：

1.过程监视控制

实现对预热器加热炉的温度、反应器加热炉的温度、气体流量的控制和显示。实现对反应过程中压力和反应器床层温度的监视。

2.现场显示

反应器压力、气体流量、反应温度等。

3.温度以及压力报警连锁

所有的加热温度都有报警断电功能，压力也设置断电功能，具体参数为下列

3.1，炉子控温热偶与炉子加热电源做连锁，超过H声光报警，超过HH切断炉子加热电源，并且切断进料泵供电电源。

3.2，预热器控温热偶与炉子加热电源做连锁，超过H声光报警，超过HH切断炉子加热电源，并且切断进料泵供电电源。

3.3，高温阀箱，控温热偶与炉子加热电源做连锁，超过H声光报警，超过HH切断炉子加热电源，并且切断进料泵供电电源。

3.4，伴热带控温热偶与炉子加热电源做连锁，超过H声光报警，超过HH切断炉子加热电源，并且切断进料泵供电电源。

3.5, 反应器压力超H压力声光报警，超过HH切断进料泵电源，与质量流量计电源。

3.6测温点同样设置温度报警点。

七、售后服务承诺

1．技术服务保障：

现场免费安装、调试并提供所有有关技术资料。免费对用户相关人员提供现场技术培训。

2．质量服务保障：

保修期从系统安装调试最终验收合格之日算起一年内，保修期内系统免费维修，由此产生的所有费用由供方承担。保修期满后，设备终身有偿维修，公司提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

设备保修期过后，如用户有维修需要，需支付设备的配件成本费用和适当的人工费用。

3.响应时间：

保修期内，对用户的售后服务要求，2小时内响应，由路途原因，两个工作日内赶到现场。

4. 设备生产过程

对每个项目有严格的图纸评审程序；原材料的采购有严格的管理制度，保证材料和配套部件的质量和可靠性；编制加工工艺，每道工序有专职的检验员进行检测，决不允许不合格工序和不合格最终零部件在此使用；严格按照设备安装调试程序进行清洗、检漏装配以及调试；由专职质量管理者代表对设备进行最终验收；不合格产品绝不允许出厂。

5．用户回访：

一年两次以上的用户回访。