附件：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量低浓度烟尘测试仪 |  | 采样流量(0～110)L/min；分辨率0.1L/min；准确度不超过±2.5% 烟气动压(0～2000)Pa；分辨率1Pa；准确度不超过±1%FS 烟气静压(-30～30)kPa；分辨率0.01kPa；准确度不超过±1%FS 流量计前压力(-30～0)kPa；分辨率0.01kPa；准确度不超过±1%FS 流量计前温度(-55～125)℃；分辨率0.1℃；准确度不超过±2.5℃ 烟气温度(0～500)℃；分辨率1℃；准确度不超过±3℃ 流速(5～45)m/s；分辨率0.1m/s；准确度不超过±5% 干、湿球温度(0～100)℃；分辨率0.1℃；准确度不超过±1.5% 含湿量 (0～60)%；分辨率0.1%；准确度不超过±1.5% 大气压(50～130)kPa；分辨率0.1kPa；准确度不超过±500Pa 最大采样体积999999.9L；分辨率0.1L 等速跟踪响应时间：不超过20s 电池工作时间：2-3h（负载20kPa，流量40 L/min） 采样泵负载能力≥60L/min(阻力为20kPa时) 数据存贮能力＞100000组 烟气采样技术指标 烟气采样流量不小于1.0L/min O2传感器(0～25/30*)%，分辨率0.1%； SO2传感器(0～286)mg/m3，分辨率1mg/m3； NO传感器(0～1300)mg/m3，分辨率1mg/m3； NO2传感器(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3； CO传感器(0～5000)mg/m3，分辨率，1mg/m3 准确度：示值误差：不超过±5％；当量程＞100μmol/mol， 示值误差不超过±5%FS；重复性：≤2％；响应时间：≤90s；稳定性：1h内示数值变化不大于5% | 1 | 台 |  |
| 2 | 烟气预处理器 |  | 1、加热温度(100～160)℃，准确度不超过±10℃ 2、制冷温度(0～9)℃ 3、烟道温度≤200℃ 4、取样管长度1.0m 5、配套电源DC13V 10A 6、功耗110W 7、重量约3.5kg | 1 | 台 |  |