清源创新实验室超微量包衣机采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为超微量包衣机采购。主要用于催化剂等功能材料配方和制备工艺的优化研究，加速以工业应用研究为目标的催化剂等功能化学品的研发进程。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超微量包衣机 | 套 | 1 | 超微量包衣机1台 微丸样品的防静电附件1台 备件包1套 |

(二) 仪器总体要求

1.主要用途：实现颗粒球形样品或片剂的包衣和干燥。

2.工作条件：连续工作8小时以上。

3.技术指标

- （1）微丸每批最小样品量：5克, 每批最大样品量：100克；

- （2）片剂每批最小样品量：1片, 每批最大样品量：130片；

- （3）适合片剂和微丸的载药、包衣等功能；

- （4）内置蠕动泵，进样速度连续可调5-50mL/h；

- （5）双气流喷嘴，雾化压力连续可调；

- （6）进风加热的温度范围：20-60°C；

- （7）进风流量连续可调；

- （8）机械振动频率连续可调；

- （9）外壳304不绣钢, 与样品接触为316不锈钢、PTFE；

- （10）空气压力:3bar; 流量: 60L/min; 无水无油。