清源创新实验室超微量包衣机需求调研情况

（采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论 证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市 场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、 升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。 面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不 少于 3 个，并应当具有代表性。）

一、仪器设备使用的项目

超微量包衣机适用于制备具有核壳结构的包衣功能材料以及微组分的负载。氨工业催化方向实验室计划购置的超微量包衣机，主要用于催化剂等功能化学品的研发，可服务于实验室各相关研究方向，加速配方和制备工艺的优化，推动各类功能材料的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的超微量包衣机结合空气与机械震动使样品的移动形成类似“流动床”，利用压 缩空气将液体雾化并喷涂到产品上，控制空气流量、温度、震动频率、液体流速，在使用 最少的包衣液情况下，快速有效对少量样品进行包衣处理。通过这种物理或物理化学包覆 获得具有核壳结构的功能材料，或实现微组分的均匀负载，适用于催化剂等功能材料配方 和制备工艺的优化研究，可加速以工业应用研究为目标的催化剂等功能化学品的研发进 程。该设备的购置主要服务于清源实验室氨工业催化方向、脱硫催化方向所承担国家省部 及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超微量包衣机 | MCD-2 | 英国CALEVA |  | 烟台药物所 |  | 2020 |
| 包衣机 | Labcoat M | 加拿大Ohara |  | 北京泰德制药 |  | 2015 |
| 包衣机 | Solidlab-1 | 德国Bosch |  | 广东东阳光 * |  | 2018 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  |  | 缺点 |
| 英国CALEVA | 可以包衣1-100片或者微丸， |  |  | 非常适合研发 |  | 无 |
| 加拿大Ohara | 至少200片以上的产品 |  |  |  |  | 不适合少量的样品 |
| 德国Bosch | 至少500片以上的产品 |  |  |  |  | 不适合少量的样品 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 英国CALEVA MCD-2 | 加拿大Ohara LabcoatM |  | 德国Bosch Solidlab-1 |  |
| 主要性能 指标 | 处理能力 | 1-100片样品 | >200片样品 |  | >500片样品 |  |
|  | 应用范围 | 微丸和片状 | 只适合片状 |  | 只适合片状 |  |
|  | 蠕动泵 | 内置 | 内置 |  | 内置 |  |
|  | 进样速度 | 5-50 mL/h | 10-50 mL/h |  | 10-50 mL/h |  |
|  | 温度范围 | 20-60 °C | 20-60 °C |  | 20-60 °C |  |
|  | 震荡频率 | 连续可调 | 无上下移动 |  | 无上下移动 |  |
|  | 进风流量 | 连续可调 | 连续可调 |  | 连续可调 |  |
|  | 喷嘴 | 双气流喷枪 | 双气流喷枪 |  | 双气流喷枪 |  |
|  | 防静电附件 | 可选配件 | 无此配件 |  | 无此配件 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 部分企业使用 |  | 使用单位很少 |  |
|  | 价格 | 40万 | 45万 |  | 50.4 万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 国内有技术中心， 服务响应及时 | 国内没有售后服务机构,需要找国外厂 家 |  | 国内有售后服务机构，但服务需预约流 程长响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。

所购置仪器设备的安全性分析

- 五、可能存在的安全性问题

- 该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。