清源创新实验室热机械分析仪（TMA）

采购需求概况

- 采购标的

- 热机械分析仪（TMA）1台

二、主要功能或者目标

- 1.用于测试样品在温度程序控制下的静态负载下的尺寸变化，测定材料的线性膨胀系数、软化点、熔点、玻璃化转变温度等测定，有效的监测和评估材料的性能。

2.确保清源创新实验室相关多个课题的顺利完成，为清源创新实验室的科研活动提供高水平、高质量的测试手段。

3.填补日常检测手段相对单一，检测方法相对传统的缺陷，有助于提升清源创新实验室的科研水平。4.应用于指导科研并培养学生的研究能力，有利于提高清源创新实验室的科研实力。

5.满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。

三、质量、服务、安全、时限等要求

1热机械分析仪（TMA）技术要求

基本性能指标(优于或不低于下列指标)

★1.1温度范围（实际温度）：至少包含室温~1600℃

★1.2温度准确度（动态升温）：≤±0.5℃

1.3温度重现性/精度（动态升温）：≤±0.35℃

1.4温度校准方法：带有DTA功能，用金属熔点校准

1.5 SDTA分辨率：0.005℃

1.6冷却时间（1600℃降到室温，不通任何气体）：≤40min

1.7 加热速率（室温到1600℃）：≤22min

1.8测量范围（形变范围）：≥±5mm

1.9炉体材料：铂铑炉或铑合金炉，保证发热体较快的升温速率的同时，增加发热体的寿命

1.10炉体冷却：循环水冷，非强制空气冷却，降温快，大大提高实验效率

1.11位移分辨率（测量范围的全量程内）：0.5nm

1.12位移灵敏度或噪音（可验收指标）：≤5nm

1.13力范围（可程序控制的）：－0.1~1.0N，力的分辨率：0.1mN

1.14动态基线漂移：≤±0.3µm（室温~1100℃），≤±0.5µm（室温~1600℃）

1.15标配动态DLTMA功能：频率≤1Hz

1.16施力方式：平行导向系统，基于平行导向结构的精密机械系统。

1.17施力室恒温：22℃±0.1℃

1.18形变模式：压缩膨胀模式、蠕变等

1.19彩色触摸屏显示能实时观察仪器的状态，甚至可以在远处观察仪器，还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化

1.20中英文可切换软件

2.主要配置及附属设备

主要配置

2.1 TMA主机一台

2.2 TMA中英文分析软件一套

2.3恒温水浴槽一台（温度稳定性±0.01℃）

2.4陶瓷膨胀压缩夹具一套，3.0mm石英圆探头1个、3.0mm 石英平探头1个

2.5操作工具 一套

2.6石英圆垫片100片

2.7校准用标样：校准温度用金属标样、力标样砝码、位移标样：3个尺寸的标准块

2.8品牌电脑一台

3.附属设备及备品备件（无）

4.质保期

4.1要求 ：验收合格后不低于2年

5. 交货时应提供的技术资料

详细的英文操作指南，可提供中文快速操作指南

6.安装调试及验收

6.1卖方负责设备安装、调试。

6.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

6.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

7.售后服务

7.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

8.技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

9.售后服务

9.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

10.技术服务和培训

供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。