清源创新实验室热机械分析仪（TMA）

需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

热机械分析仪（TMA）是在程序控制温度下，用于测量材料在静态负载下随温度变化而变化的尺寸，用于测量各类材料的线性膨胀系数和软化温度、Tg玻璃化转变温度、固固相转变温度，溶胀行为、相对收缩行为、穿透、热突起不同热处理对材料性能的测量研究。且带有动态DLTMA功能，能够测试小样品尺寸的模量和粘弹行为等。

二、在该项目中所承担的任务

热机械分析仪作为一种多学科通用的分析测试技术，广泛地应用于高分子材料、建筑材料、化学及化工等各个领域，已经成为材料领域必备的分析测试手段之一。它通过对材料尺寸进行测量，用来表征材料的热膨胀系数和相转变行为，可以研究物质的膨胀行为，同时也可以指导评估材料热处理过程中的工艺情况。被广泛应用于指导生产和科研，控制和提高产品质量，是材料研究和检测的重要手段和工具之一。

主要用于测试样品在温度程序控制下的静态负载下的尺寸变化，可以测定材料的线性膨胀系数、软化点、熔点、玻璃化转变温度等测定，可有效的监测和评估材料的性能，对本校科研工作有很大的帮助，为相关实验研究顺利进行提供保障，其应用正在被深入研究，其适用范围仍然还在不断扩大。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 类别 | 品牌 | 瑞士Mettler-Toledo | 德国林赛斯 | 德国耐驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 型号 | TMA/SDTA 2+ | TMA PT1600 | 402F1 |
| 主要性能指标 | 炉体材料 | 铂铑炉：具有优异的导热性及耐腐蚀性。 | 碳化硅：价格低廉，耐腐蚀性和耐用性较一般 | 碳化硅：价格低廉，耐腐蚀性和耐用性较一般 |
|  | 温度范围 | RT~1600℃ | RT~1600℃ | RT~1550℃ |
|  | 温度准确性 | 0.5℃ | 无 | 无 |
|  | 温度重复性 | 0.35℃ | 1℃ | 无 |
|  | 同步SDTA功能 | 有 | 无 | c-DTA，非直接测量，数字转换 |
|  | 冷却方式 | 水冷+风冷 | 风冷 | 风冷 |
|  | DLTMA功能 | 有 | 有 | 有 |
|  | 频率 | 0.01~1Hz | 0.01~1Hz | 0.03~1Hz |
|  | 力值及位移测试原理 | 独特的专利机平行导向机械系统,使测量探头可以不受摩擦力的影响而上下移动，保证施加力的准确；测量位移的LVDT传感器和施力系统均处在22℃恒温室内，保证测量不受环境温度变化影响。 | 无恒温装置，LVDT精确性不好，测试系统容易受到环境的影响。 | 无恒温装置，LVDT精确性不好，测试系统容易受到环境的影响。 |
|  | 水浴 | 配备整机循环水浴，不仅能保证LVDT测试系统始终处于恒温状态，而且能使炉体快速降温，提高实验效率。 | 无 | 无 |
|  | 位移分辨率 | 0.5nm | 1.25nm | 1.25nm |
|  | 噪音(RMS) | 5nm | 无 | 无 |
| 市场情况和价格比较 | 市场占有率 | 50年来欧洲市场占有率一直NO.1，2005年正式进入中国，目前国内用户总数超过4500个。 | 欧洲公司，但是在欧洲占有率很一般。国内用户数量也比较少。 | 欧洲公司，但是在欧洲占有率很一般，甚至在德国本部也没有梅特勒公司占有率高。 |
|  | 价格 | 580000 | 585000 | 595000 |
| 售后 服务 | 技术支持 | 高水平应用工程师提供专业的技术支持。 | 无专门的应用工程师。 | 无法提供专业技术支持 |
|  | 售后服务人员情况 | 在上海，北京，广州，成都，西安设有5个热分析技术实验室可供客户进行培训和技术咨询。技术工程师共27人，数目是所有热分析厂家里最多的 | 无专职热分析工程师 | 仅在上海设有应用实验室 |

进口产品具备的优势

针对我单位的科研项目，购置该设备能够极大提高高分子材料、建筑材料、化学及化工等领域的产品性评估，极大提高我院的科研水平；进口产品在炉体材质上选择了更耐腐蚀的炉体，温度范围更宽，设备耐用性更好，面对部分腐蚀性较强的样品，测试风险更小。进口产品在传感器上选择了精度更高的LVDT传感器，得到的数据准确度和重复性均更好，能有效的反映材料的真实性质，针对部分膨胀率较低的产品，可以更准确的反映材料的各项指标。

国产同类产品情况

国产的同类仪器目前处于起步阶段，尚无成熟产品，导致国产设备使用率很低、数据质量不可靠。而且同类型的国产仪器不能满足以上基本要求，特别是在温度范围、测试精度、位移灵敏度、炉体材质和动态基线漂移上差距较大，难以保证设备基线的平稳及数据的可靠性。另一方面，国内厂商缺乏配套的专业通用热分析软件，难以进行更为深入的数据分析和处理。

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。