清源创新实验室矢量网络分析仪

采购需求概况

- 采购标的

矢量网络分析仪1 台

二、主要功能或者目标

- 1.主要用于本项目光刻胶及电子化学品研制过程中（包含胶类等高分子复合材料）的表征。

- 2.确保清源创新实验室相关多个课题的顺利完成，为清源创新实验室的科研活动提供高水平、高质量的测试手段。

- 3.填补日常检测手段相对单一，检测方法相对传统的缺陷，有助于提升清源创新实验室的科研水平。4。应用于指导科研并培养学生的研究能力，有利于提高清源创新实验室的科研实力。

- 5.满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。

三、质量、服务、安全、时限等要求

- 1.矢量网络分析仪技术要求

- 1.1基本性能指标(优于或不低于下列指标)

- ★频率范围：100KHz to 26.5GHz

- ★端口数：2

- 频率分辨率：1HZ

- 频率精度：± 7 ppm

- 频率稳定性：± 7 ppm（典型值）

- ★最大的输出端口功率：(dBm) +13（1MHz to 17GHz，典型值）

- ★功率扫描范围：(dBm)

- 频率范围	            典型值

- 100 kHz to 300KHz 	 -60 to +1

- 1MHz to 17GHz 	    -60 to +13

- ★在输出端口的系统动态范围

- 频率范围	             典型值

- 1MHz to 10MHz 	      138

- 10 MHz to 50M Hz	     147

- 50M Hz to 6.5 GHz     	150

- 6.5 GHz to 8GHz       150

- ★功率电平精度(dB，典型值)：

- 频率范围

- 10MHz to 26.5GHz 	± 0.2

- ★功率电平线性度(dB，指标值)：

- 100kHz to 10 GHz ± 0.75

- 二次和三次谐波(dBc，典型值) ：

- 频率范围

- 300 kHz to 1 MHz -20

- ★子谐波(dBc) ：

- 频率范围		              典型值

- 100 kHz to 10 GHz         -50

- 10 MHz to 20 GHz          -35

- 功率分辨率和最大最小可设置的功率范围：

- 频率范围              	典型值

- 可设置的分辨率 	       0.01 dB

- 最大可设置的功率	      +20 dBm

- 最小可设置的功率	      -100 dBm

- ★轨迹噪声幅度(dB rms)

- 频率范围（典型值）

- 100 kHz to 300 kHz≤0.002

- 300kHz to 1MHz≤0.001

- 1MHz to 4.5GHz≤0.0005

- 4.5 GHz to 10GHz≤0.0007

- 10GHz to 17GHz≤0.001

- 17GHz to 26.5GHz≤0.0013

- ★轨迹噪声相位(degree rms)：（典型值）

- 频率范围

- 100 kHz to 300 kHz≤0.015

- 300kHz to 1MHz≤0.01

- 1MHz to 6GHz≤0.003

- 6 GHz to 10GHz≤0.004

- 10GHz to 17GHz≤0.006

- 17GHz to 26.5GHz≤0.01

- ★温度稳定性-典型值

- 频率范围	            幅度	     相位

- 10MHz to 4.5GHz 	   0.005    	  0.1

- ★输入的VSWR

- 频率范围	            保证值

- 1MHz to 3MHz        	1.499

- 3MHZ to 4GHz 	        1.329

- ★在测试端口的显示平均噪底（DANL）（使用低衰减器）(dBm/Hz,典型值)

- 频率范围

- 200MHz to 3GHz    	-150

- 3GHz to 6.5GHz     	-148

- 6.5GHz to 9 GHz    	-147

- 9 GHz to  20GHz    	-146

- 主机操作系统：Win10；射频接口类型：3.5mm male

- 20.	USB端口：4个；显示器尺寸：12.1寸触摸屏，1280 X800分辨率

- 21.★可以通过升级硬件和相应的软件增加频谱分析仪功能

- 22.★到货提供原厂工程师安装培训

- 2主要配置及附属设备

- 2.1主要配置

- 2端口 频率100KHZ-26.5GHZ的矢量网络分析仪E5080B一套

- 3附属设备及备品备件

- 材料测试软件套件（传输线和自由空间法license）一套

- Test port cable, 3ft, 3.5 mm (m-f)  测试线缆两根

- Adapter-Coaxial straight APC-7 to FemaleAPC-3.5测试转接头两个

- 7 mm, 50 Ohm 空气线套件一套

- 18.0GHZ-26.5 GHz, WR-42 校准套件一套

- 18 GHz 2-port 7 mm 电子校准件一套

- Coaxial Adapter, 3.5mm Female-Female测试转接头一个

- 4.交货时应提供的技术资料

- 详细的英文操作指南，可提供中文快速操作指南

- 5.安装调试及验收

- 5.1卖方负责设备安装、调试。

- 5.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

- 5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 6.售后服务

- 6.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 7.技术服务和培训

- 供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 8.售后服务

- 8.1质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 9.技术服务和培训

- 供应商须到采购人提供的现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。