清源创新实验室生源气体采集及前处理系统

需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

“光催化剂的设计合成及光催化分解”项目的顺利开展，生源气体采集及前处理系统是光催化研究必不可少的仪器，可以有机挥发样品的采集和预处理分离。购置该仪器可以对学院相关科研团队的研究进行有力的支持。

二、在该项目中所承担的任务

生源气体采集及前处理系统是实现环境大气痕量组分、污染源高低组分挥发性气体最高效、最灵敏的技术手段，几乎可分析所有的低分子量的易挥发及半易挥发的气体组分，特别对于嗅阈值很低（ppt级）的还原性硫化物如硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和羰基硫等是一个很好采集及监测手段，购置一套本设备系统可很好解决目前科研项目需要。此外，该系统还可用于土壤植物和固体废物释放到大气中的挥发性痕量气体的采集监测、动植物和微生物释放到大气中的次生性挥发性气体物质、食品加工过程挥发性痕量风味气体和香气、以及城市和农村大气样品中痕量有害气体、垃圾焚烧环境质量评价监控、畜禽养殖废水释放到大气中的挥发性臭气、工厂周边无组织排放及烟 囱有组织排放监测、植物中BVOCs、及环境大气T015、PAMS、OVOCs、

ODS监测等研究工作。因此，该仪器的购买可以做到多学院多项目共享，在交叉学科发展中有非常重要的作用，在高水平大学建设中发挥重要作用。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生源气体采集及监测系统 | ENTECH7200等 | ENTECH公司 | 厦门理工学院 |  | 2020 |
| 生源气体采集及监测系统 | CIA Advantage-xr等 | MARKS公司 | 湖北襄阳环境监测站 |  | 2020 |
|  | NUTECH8900DS等 | NUTECH公司 | 安徽马鞍山环境监测站 |  | 2014 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  | 缺点 |
| ENTECH公司ENTECH7200 | 仪器性能稳定，使用效果好 |  | 非常适合研发 |  | 无 |
| MARKS公司 CIA Advantage-xr | 采用电子制冷，不用液氮 |  | 暂不适合 |  | 仪器稳定性较差 |
| NUTECH公司NUTECH8900DS | 无 |  | 暂不适合 |  | 仪器稳定性较差 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | ENTECH公司 | MARKS公司 | NUTECH公司 |  |
| 主要性能 指标 | 生源气体采集及前处理系统-大气预浓缩仪 |  |  |  |  |
|  | 型号 | ENTECH7200 | CIA Advantage-xr | NUTECH8910 |  |
|  | 样品流路 | 4路样品进口，1路标气进口，1路内标气进口 | 4路样品进口，1路标气进口，1路内标气进口 | 4路样品进口，1路内标气进口，标气进口跟样品进口同一管路 |  |
|  | 流量控制技术 | EVC电子体积测量技术；通过测量内置真空罐在进样前后的压差，从而得到精确的进样体积。解决小体积进样误差问题，其次量不受样品内物质影响(如甲烷、C02、氦气、氢气或氩气）,计量体积准确，最后校准方便，在实验室内就可以完成（常压和真空零点2点校准） | 采用MFC质量流量控制技术，对于小体积进样会存在系统误差，其次校准需要把MFC卸下来拿到计量院校准。 | MFC 质量流量控制技术。模仿上一代ENTECH7100的间接体积测量进样技术，校准需要把MFC卸下来拿到计量院校准。 |  |
|  | 工作模式 | 有多种工作模式：1.ECTD模式。2.T2干吹模式。3.MP&T模式。4.直接柱前冷聚焦。其中经典ECTD三级冷阱模式，T1,T2冷阱仅降-50℃就可以出色去除H20和C02,T3降到-180℃进行聚焦，一次样品分析仅喷2次液氮。其次对于高C02样品，由于除C02在T2,计量准确。 | 采用TD热脱富技术，对于湿度比较大样品，水峰对于样品分析会产生很大干扰，其次样品中水分会对仪器稳定性，色谱柱造成损害。 | 采样上一代三级冷阱技术，T1(玻璃珠阱）降一190℃，T2降-50℃,T3 降一190℃聚焦，每个步骤都需要喷一次液氮，液氮损耗量大。对于高C02样品，在T1聚焦C02,MFC在T1后计量体积，计量会产生误差。 |  |
|  | 旋转阀技术 | 采用的是数控多通阀，阀芯可停留在任意“in between”位置，可达到完全阻断样品与浓缩仪内的管路包括冷阱，管路及阀芯接触的可能，从而减小样品间相互交叉的可能。 | 采用模拟信号控制的六通阀和电磁阀技术，无样反冲技术，对于高浓度样品，会存在较差污染问题。 | 采用模拟信号控制的六通阀和电磁阀，而六通阀无法控制停留在任意的位置，从而无法完全隔离样品与浓缩仪内管路与冷阱，当样品浓度稍高时，存在交叉污染。 |  |
|  | 样品管径惰性处理技术 | 全管路熔融硅陶瓷涂层惰生性化处理技术，高沸点VOCs和极性强的VOCs有更好的回收和检出限。 | 硅烷化硅钢管路 | 硅烷化硅钢管路，抛光不锈钢及铜管线。 |  |
|  | 整体系统管路 | 内部管线采用3D软件设计，最优化的管路，减少样品分析死体积，减少管路冷凝点。任何一台预浓缩同位置管线长度及弯度都一致，系统误差一致。其次维修方便，根据具体位置定管线，接连无死体积，跟换方便。 | 内部管线经过软件设计，减少分析死体积，减少管路冷凝点。同位置管线长度及弯度一致，系统误差一致。其次维修方便，根据具体位置定管线，接连无死体积 | 所有管线长度弯度人工组装，内部管线错乱，不同仪器相同样品系统误差差异大。其次，管线错乱，查找原因麻烦，维修不方便。 |  |
|  | 控制软件 | Smart Lab 2A软件，界面友好，样品分析运行步骤可以很直观查看。可自动记录运行过程中的关键参数，这些参数以数据库的形式保存，很方便实验室信息管理，并且所有的参数都能转化为报告文档。 | 专用软件，界面友好，样品分析运行步骤可以很直观查看。可自动记录运行过程中的关键参数，这些参数以数据库的形式保存。 | 专用软件，界面相对比较粗糙，仅仅显示仪器运行状态和记录数据。对于现代实验室管理智能化要求有一些差距。 |  |
|  | 重现性RDS | RSD<3%(进样量50ml，样品浓度低于1ppb) | RSD≤5%(进样量50ml,样品浓度低于1ppb) | RSD≤5%(进样量50ml,样品浓度低于1ppb) |  |
|  | 采样压力 | (负压）7psia-40psig | (负压）8psia-35psig | (负压）8psia-35psig |  |
|  | 除水率 | ≥99.3% | ≥96% | ≥90% |  |
|  | 系统捡漏技术 | 具有加压与真空两种检漏模式（可直观的查看到实际压力的变化） | 真空检漏 | 真空检漏 |  |
|  | QA/QC追溯报告 | 可查看所有关键的数据如实际样品，内标，校准标的采样体积，流量。每个区域的控制温度等所有参数 | 无此功能 | 记录信息简单，仅进样压力，体积及运行时间等 |  |
|  | 生源气体采集及前处理系统-自动稀释液仪 |  |  |  |  |
|  | 型号 | ENTECH4700 | SD6000 | NUTECH2203 |  |
|  | 流量通道 | 6个流路通道 | 2个流路通道 | 5个流路通道 |  |
|  | 配气技术 | 压差控流技术 | 压差控流技术 | 质量流量计技术 |  |
|  | 稀释倍数 | 稀释倍数可大于10000倍 | 稀释倍数可大于1000倍 | 1000倍 |  |
|  | 制备标气数量 | 1ppm的0.8L的标准标气瓶可填充10000个6L的1ppb的标样（最终压力25pisa) | 1ppm的0.8L的标准标气瓶可填充10000个6L的lppb的标样（最终压力25pisa) | 1ppm的0.8L的标准标气瓶可填充500-1000个6L的1ppb的标样（最终压力25pisa) |  |
|  | 空气样品稀释功能 | 可实现对常压空气样品自动稀释，单次稀释倍数能达到100倍 | 可实现对常压空气样品自动稀释，单次稀释倍数能达到100倍 | 可实现对常压空气样品自动稀释，单次稀释倍数能达到3倍 |  |
|  | 样品管径惰性处理技术 | 全管路熔融硅陶瓷涂层惰性化处理技术，高沸点VOCs和极性强的VOCs有更好的回收和检出限。 | 硅烷化硅钢管路 | 硅烷化硅钢管路，抛光不锈钢及铜管线。 |  |
|  | 配气报告 | 报告中体现出罐子编号、罐子体积、稀释压力、稀释倍数、稀释浓度、标气有效期、配气人员等信息 | 报告中体现出罐子编号、罐子体积、稀释浓度、标气有效期、配气人员等信息 | 报告中体现罐子体积、稀释倍数、稀释浓度等信息 |  |
|  | 有无污染废气 | 没有废气排除 | 没有废气排除 | 有废气排除 |  |
|  | 生源气体采集及前处理系统-自动清罐仪 |  |  |  |  |
|  | 型号 | ENTECH3100D | VC6000 | NUTECH2104 |  |
|  | 罐清洗数量 | 可同时对8个6升的采样罐加热加湿清洗 | 可同时对4个6升的采样罐加热加湿清洗 | 可同时对8个6升的采样罐加热加湿清洗 |  |
|  | 清洗真空度 | ≤10mTorr(可自由设置保持不低于10min) | ≤50mTorr | ≤50mTorr |  |
|  | 防交叉污染措施 | 管路反冲洗。其次排气气路与充气气路相互独立 | 管路反冲洗。其次排气气路与充气气路相互独立 | 管路反冲洗。但是排气气路与充气气路是同一管路 |  |
|  | 系统保护措施 | 由于系统漏气导致分子涡轮泵转速下降超过5分钟(可自由设置时间）时，系统可自动关闭分子涡轮。 | 无此功能 | 无此功能 |  |
|  | 分子涡轮本报护措施 | 为了保护分子涡轮泵，当系统软件关闭时，可设置分子涡轮泵自动关闭。 | 无此功能 | 无此功能 |  |
|  | 样品管径惰性处理技术 | 全管路熔融硅陶瓷涂层惰性化处理技术，高沸点VOCs和极性强的VOCs有更好的回收和检出限。 | 硅烷化硅钢管路 | 硅烷化硅钢管路，抛光不锈钢及铜管线。 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 目前市场占有率90%以上，国内知名高校科研院所都采用此品牌 | 市场占有率5%左右，偏向第三方监测机构及企业 | 市场占有率5%左右，偏向第三方监测机构及企业 |  |
|  | 价格 | 高 | 中等 | 低 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 有一批中高级职称专业队伍，厂家技术团队主导参与制定国家级检测标准，对于用户应用方面能提供专业技术支持全国售后服务队伍将近40人 在福建有售后服务网，有专职售后工程师 | 售后队伍不稳定，仅参与一些方法验证 全国售后工程师10人左右，基本集中上海目前在福建无工程师 | 售后队伍不稳定，仅参与一些方法验证全国售后工程师10人左右，基本集中深圳目前在福建无工程师，响应较慢 |  |

四、条件准备情况

1.水、电、气需求和保障情况：无特殊需求。

2.配套设备需求和保障情况：电脑，ups电源等，即时配备。

3.对安全保护有何要求：更换液氮需要佩戴防冻手套和保护面罩。

五、可能存在的安全性问题

对环保、安全有何影响及预防措施等：无影响，无需特别措施。