清源创新实验室气相色谱质谱联用仪

需求调研情况（台二）

一、仪器设备使用的项目

气相色谱法是对有机化合物是一种有效的分离分析方法，特别适合于进行有机化合物的定量分析，被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定，而气相色谱质谱联用法具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度特点。能为本项目环境中污染物的分析提供有效的定性、定量工具。

随着科学技术的发展和环境学科教学领域拓展的需要，我课题组催化剂污染物降解方向担负着大量科研分析工作和为企业担负技术顾问的需要以及本科生、研究生培养教育，平台目前配备的设备已经不能满足我课题组环境中分析学科现有开展科研和教学工作的需要，严重影响我课题组的人才培养（本科生与研究生课程教学）和科研工作，制约学科的建设与发展。鉴于上述情况，为了更好地保证教学、科研工作的顺利完成，经过单位相关教师的多轮认真讨论，一致认为，气相色谱质谱联用仪是我课题组目前需求迫切、发挥效益较大的分析检测仪器，所以我课题组申请尽快购置一台服务于综合实验平台分析测

试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、灵敏度高、性价比高、性能稳定可靠的进口品牌的气相色谱质谱联用仪。

- 在该项目中所承担的任务

1.利用其有极强的分离能力分离环境空气中各类挥发性化合物；

2.鉴定未知污染物具有独特的鉴定能力，且灵敏度极高，可以作为分离和检测复杂化合物的最有力工具之一；

3.使试样中各组分在离子源中发生电离，生成不同荷质比的带正电荷的离子，经加速电场的作用，形成离子束，进入质量分析器。在质量分析器中，再利用电场和磁场使发生相反的速度色散，将它们分别聚焦而得到质谱图，从而确定其质量。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | 日本岛津 |  | 福建省产品质量检测研究院 | 2019 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 5977B | 美国安捷伦 |  | 福州大学 | 2017 |
| 气相色谱质谱联用仪 | Scion GC-MS SQ | 上海天美 |  | 福建农林大学 | 2020 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  | 缺点 |
| 日本岛津 | 灵敏度高，耐用性强，性价比高，福州有维修点售后服务好，维护成本低，市场占有率高 |  |  | 非常适合研发 | 无 |
| 美国安捷伦 | 灵敏度不高，耐用性强，性价比不高，福州有维修点售后服务一般，维护成本高，市场占有率较高 |  |  | 比较适合研发 | 价格贵，维护成本高，美国电热市场占有率低，售后服务跟不上 |
| 上海天美 | 灵敏度不高，耐用性差，性价比不高，福州无维修点售后服务不好，维护成本高，市场占有率较高 |  |  | 不适合研发 | 16阶以内，无惰性化处理、解卷积程序，灵敏度不高 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 日本岛津GCMS-QP2020NX | 美国安捷伦 5977B |  | 上海天美 Scion GC-MS SQ |
| 主要性能 指标 | 质量分析器 | 配备预四极的高精度全金属四级杆，预四极可转动可清洗，主四级杆可清洗打磨，抗污染强 | 配备TK离子透镜的石英涂金一体化四极杆，抗污染弱 |  | 配备预四极的高精度全金属四级杆 |
|  | 最大扫描速度 | 20，000 amu/sec | 20,000amu/sec |  | 10,000 amu/sec |
|  | 最大升温速度 | 250°C | 120°C |  | 180°C |
|  | 灵敏度（信噪比） | S/N:2000:1 | S/N:1500:1 |  | S/N:1500:1 |
|  | 检测器最多扩展数 | 4 | 3 |  | 2 |
|  | 软件功能 | AART功能（基于保留指数的保留时间自动校正），解卷积 | 保留时间单点自动校正 |  | 无此功能 |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 占有率高 | 占有率高 |  | 占有率低 |
|  | 价格 | 性价比高 | 价格过高，性价比较低 |  | 价格低，性能一般 |
| 售后服务 | 售后服务 | 在福建设有售后服务中心，并有7名维修人员，服务及时，技术力量强。 | 在福建只有2名售后服务维修工程师 |  | 售后服务较差，福建省内无服务维修点 |

四、条件准备情况

温度：环境温度控制：18℃~28℃（恒温）。

操作温度控制：15℃~35℃

相对湿度：40%~70%(不结露）

海拔高度：2000m以下

污染等级：2(IEC)

安装位置：使用宽约为2000mm,进深至少为700mm的水平且坚固的桌子或实验台。

(载物台能够承重110kg以上，高度差或凹凸度在1mm以下）,并确保仪器背面有500mm以上的空间.

*如果安装选购件排气管（P/N:221-47748-41),至少需要留出300mm的空间。

其他：安装室内尽量避免尘埃、震动、电磁场、腐蚀性气体及其他有害因素的干扰。切勿在爆炸性气体环境中使用。

仪器安装的磁场值没有严格的规定，因为在不同条件下可能会有明显的差别。以下测定

可做参考：

AC磁场强度：小于0.01mT(100mG)

静态磁场强度：小于0.1mT(1000mG)

电源要求：GC AC230V单相2600VA

MS AC230V单相1000VA

实验室已具备上述条件，无需改造！

五、可能存在的安全性问题

本设备无任何可燃、易爆以及有毒成分，也无须用到任何可燃、易爆以及有毒成分辅助材料，无任何安全隐患。