清源创新实验室气相色谱质谱联用仪

采购需求概况

- 项目概况

- 本项目为气相色谱质谱联用仪采购共2台。台一利用其有极强的分离能力分离食品中各类挥发性化合物，且鉴定未知污染物具有独特的鉴定能力，灵敏度极高，可以作为分离和检测复杂化合物的最有力工具之一，能满足多学科的检测应用，具备为其他教学、科研、学科建设等提供服务的能力；台二主要用于光催化降解污染物分析学科，主要面向我单位特别是催化专业的各个老师开放，同时面向我单位其他课题组或其他科研院所及企业提供分析测试服务。主要服务化工专业等单位的科研实验，也可作为学校开展科研的公共平台，服务于有关科研项目。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 标的 | 单位 | 数量 | 台一基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱质谱联用仪 | 台 | 2 | - 1.气质联用仪主机（双进口涡轮分子泵，≥190L/sec＋190L/sec），1套 - 2.机械泵，1套 - 3.中文工作站，1套 - 4.消耗品包约一年（含进样垫、压环、O型圈、微量进样针等消耗品） - 5.工具包，1套，He专用过滤器，1套，分流流路过滤器、金垫片、灯丝2个等 1套 - 6.排气导管 1套，载气管，2根 - 7.弱极性低流失质谱柱1根、中极性低流失质谱柱、强极性低流失质谱柱1根、非极性低流失质谱柱1根、弱极性质谱柱1根。 - 8.NIST质谱谱库，（包含AMDIS自动解卷积程序）1套 - 9.柱温箱内置的耐高温智能灯一套 - 10.18位液体自动进样器 1套，1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫 (100个/包) 3包、4mL 溶剂/废液瓶套装,带盖和隔垫 (50个/包) - 11.不泄真空换色谱柱功能配件套装1套 - 12.检测器分流系统安装包(实现2路分流, 带APC) 1套 - 13.氢火焰离子化检测器 1套（含智能扣及基座组件）1套 - 14.另附耗材：高级绿色进样垫 （50个包装）1包、高温红色进样垫50个、分流三通石墨垫（10个/包）3包、聚胺酯压环0.25mm柱用 （10个包装）1包、柱接头螺母 （5个包装）1包、Nut螺母10个。 - 15.输入配置：电脑主机+显示器（配置不低于i7处理器，16G内存，256GSSD+1TB机械硬盘，23寸显示屏） |
|  |  |  | - 台二基本配置 |
|  |  |  | - 1.气相色谱质谱联用仪主机一台 - 2.机械泵一台 - 3.中文工作站一台 - 4.扳手等工具包一套 - 5.单柱箱中心切割单元一套 - 6.制冷控制阀一套 7.氢火焰离子化检测器一套 - 附属设备及备品备件 - 1.含进样垫、石墨压环、0型圈、微量进样针等消耗品一套 - 2.含AFC分流过滤器、灯丝、金箱、铝箱等消耗品一套 - 3.He专用过滤器 - 4.弱极性低流失色谱柱一根、强极性低流失色谱柱一根 - 5.泵油2L,样品瓶200个，废液瓶50个 - 6.NIST谱库一套 |

- 仪器总体要求

台一：

- 1.气相色谱仪部分

  - 柱箱

    - 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）

    - 可设定升温速率：≥220℃/min，支持程序降温（无需升级）

    - 程序升温的阶数：≥27阶28平台

    - 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

    - 最大运行时间：≥9000分钟

    - 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。

  - 分流/不分流进样口

    - 最高使用温度：450℃

    - 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

    - 压力控制精度：≤0.001psi（0～147psi范围）

    - 分流比设定范围：0 ～ 9000

- 2.质谱部分

  - 基本性能

    - 质量数范围: 1.5 ～ 1080 u

    - 灵敏度:

      - EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 2200；

      - IDL（SIM）：IDL ≤10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）。

      - IDL（高速扫描Scan）：  IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）

  - 离子源

    - 离子源材质：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源

    - 双灯丝设计（EI/PCI/NCI机型）

  - 质量分析器

    - 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，

提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。

  - 真空系统

    - 高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，抽速≥180L/sec +180L/sec。

    - 标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。

  - 其他

    - 支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗。

2.数据处理系统

2.1支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。

2.2支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。

3.需满足的质量、服务、安全、时限等要求：质保期一年，终生维护。

台二：

1.快速加热和冷却的柱温箱

▲1.1  柱箱温度：-99℃ ～ 450℃

1.2  程序升温：≥32阶33平台

▲1.3  最大升温速率：≥250℃/min

1.4  温度设定精度：≥0.1℃

1.5  控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)

1.6  温度稳 定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

1.7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min

1.8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

▲1.9  最大运行时间：≥9999.99分钟

1.10 具备多重切割的中心切割单元，

▲1.10.1 使用两根不同极性的色谱柱分离样品，在第一根色谱柱(1st色谱柱)中未能     充分分离的组分将导入(中心切割)到第二根色谱柱(2nd色谱柱)中进一步进行分离，实现常规的单柱系统难以实现的高分离性能，最高温度可达450 ℃。

▲1.10.2 采用Multi-Deans Switching多次切割单元，配备双阻尼系统，切割压力最高可达1035 kPa。即使进行多次切割，一维色谱柱上各组分保留时间不会发生漂移。

1.10.3切割单元采用死体积小的毛细管方式和全惰性化的内表面处理工艺，避免化 合物分解或拖尾，获得极佳的峰面积重现性。

1.10.4切割单元固定在GC柱温箱的上部，采用高耐热性的不锈钢压环连接，方便进行维护。

2.进样单元

最多可同时安装≥三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。

2.1  分流/不分流进样口

2.1.1  最高温度：≥450℃

2.1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒

线速度控制功能

2.1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

2.1.4  压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）

2.1.5  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

2.1.6  压力程序：≥7阶

▲2.1.7  分流比设定范围：≥9999.9：1

2.1.8  流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2

▲2.1.9  具备ClickTek技术（包含智能锁、智能扣、智能规、智能灯），不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱。

3.质谱部分

3.1  基本性能

3.1.1  灵敏度:

EI Scan（氦气）：1pg    八氟萘OFN m/z 272     S/N ≥ 2000 (rms)

3.1.2  最大扫描速度：≥20,000 u/sec (需同时具有ASSP功能配合下)

▲3.1.3  高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥190L/sec + 190L/sec（提供软件截图为佐证）

4其他

4.1 色谱柱和流路系统

4.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱

4.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

4.1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

4.1.4 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱质谱联用方法优化系统

4.1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换

4.1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能

4.1.7 具有恒定的载气线速度控制功能

4.2. 面板键盘

4.2.1  具有交互模式的彩色触摸屏进行操控

4.2.2  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

4.2.3  完全控制所有检测器功能和检测器气体

4.2.4  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

5.数据处理系统

5.1数据采集和文件格式：操作软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

▲5.2支持“COAST”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正）

5.3维护支持：支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。

5.4 数据库和方法包：支持NIST库，Wiley库，香精香料谱库以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。

5.5谱库检索：具有相似度检索，指 定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

5.6报告制作：具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。

5.7 质量控制：具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

5.8支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。（须提供软件界面截图证明）

6.所购置仪器设备的服务

供应商提供终身仪器操作培训、仪器维护。定期对仪器使用和维护人员进行维护和操作培训。作为实验室常规检测仪器，目前保管人员及使用人员已经具备管理能力，但厂家仍会对保管人员及使用人员进行培训，交待仪器的使用、安全注意事项等。