清源创新实验室多通道电化学工作站采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为多通道电化学工作站采购。主要用于主要用于锂离子/钠离子电池，固态电解质及固态电池，电催化，燃料电池，超级电容器等各类新能源材料做全面的电性能分析研究，多通道电化学工作站能够极大的提高研究效率。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多通道电化学工作站 | 套 | 1 | 多通道直流主机箱：1台 恒电位恒电流通道：8个； 多通道交流阻抗机箱：1台； 常规交流阻抗通道：2个； 高频交流阻抗单元：1套； 操作软件：1套； Zview阻抗模拟电路：1套; 高性能电脑：1台； UPS稳压电源：1套。 |

(二) 仪器总体要求

1.主要用途：用于新能源材料、电化学等学科的科学研究，具体专业包括：锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、超级电容器研究，电解与电镀研究，腐蚀测试等电化学领域的研究，尤其适用于大型动力电池或储能电池的研究，可测试锂离子电池的电化学性能（循环伏安、阶梯放电、高频电化学阻抗、恒电位/恒电流放电、放电寿命）表征测试，对阻抗进行谐波分析研究以及对电池组整体及单体电池的阻抗图谱分析，同时必须满足固态电解质的研究阻抗高频率和高精度的测试要求。

2.工作条件：温度15-30度，电源220V-50HZ，功率>1500W。

3.技术指标

一）直流分析仪单元

★1.恒电位/恒电流仪通道数量：每个主机有8个独立通道，每个通道标配电流4A（无需外接电流放大器），且均具备浮地功能；

2.最大功率：

2.1 每个通道电流标配： ±4A ；并且8个通道电流可并联；

2.2 每个通道最大功率大于等于40W；

★2.3仪器可配置8个温度通道，可用于样品表面温度的监测，有效应对电池材料安全性能测试要求；

3.电压测量

3.1 最大电压：+10V / -3V；

3.2 精确性： 量程的±0.1%；

★3.3电位扫描方式：每个通道均具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式；

4.电流测量

4.1 每通道最大电流：+/-4A；

4.2 准确性：范围的±0.1%；

二）多通道阻抗分析仪单元

★1.阻抗分析仪数量：2个，配置独立阻抗机箱；

1.1 频率范围： 10μHz ~ 1MHz；

1.2 阻抗频率分辨率：1 / 65,000,000；

1.3 频率误差：±100ppm；

1.4阻抗发生器模式：全频率范围单波或多波（FFT），可任意设置波长个数，以及自动优化选择波长以及个数；

2.分析器

2.1 最大采样速率（DAC）：40MHz ；

★2.2 精度（频率分析）：±0.1%, ±0.1º相角；

★2.3 阻抗技术：具备全频率范围40M快速单波，多波（FFT），谐波分析三大功能；

（三）高频阻抗分析单元

★1.此单元必须为功能完备的专业设备，非配件。具备实现独立测试阻抗实验的功能，实际测试阻抗频率输出和测试均须达到32MHz。

1.1 电压模式

1.1.1 交流幅度：0-3V有效值（≤10MHz），0-1V有效值（>10MHz）；

1.1.2 交流分辨率：5mV；

1.1.3 直流偏置范围：±40.95V；

1.1.4 直流分辨率：10mV；

1.1.5 输出阻抗：50Ω±1%；

1.2 电流模式

1.2.1 交流幅度：0-60mA有效值（≤10MHz），0-20mA有效值（>10MHz）；

1.2.2 交流分辨率：100μA；

1.2.3 直流偏置范围：±100mA；

1.2.4 直流分辨率：200μA；

1.2.5 输出阻抗：>200k@<1kHz；

★1.3 频率实测范围：10 μHz~32MHz，最大分辨率：10 μHz，误差：±100ppm；

★1.4 频率分辨率：0.015ppm，即1/65000000；

★1.5 准确性：0.1%，0.1°（需提供证明材料，如彩页、功能截图、网页截图等）；

1.6 扫描类型：交流/直流、电压/电流、频率（对数/线性）；

1.7 电压：高到低端±46V（峰值），低到地端±0.4V（峰值）；

1.8 电流：±100mA（峰值）；

1.9 阻抗：低到地端100 kΩ//<10nF；

1.10 连接：BNC，浮地屏蔽；

2.输入系统

2.1 电压模式：

2.1.1 量程：30mV，300mV，3V；

2.1.2 最大分辨率：1μV；

2.1.3 满度峰值：±5V；

2.1.4 输入保护至：±46V；

2.1.5 输入方式：单端/差分BNC；

2.1.6 屏蔽：浮地/接地；

2.1.7 偶合：直流/交流（-3dB@1Hz 处）；

2.1.8 输入阻抗：高端对屏蔽1MΩ//<35pF，屏蔽对地10kΩ// 330pF；

2.2 电流模式：

2.2.1 量程：6μA，60μA，600μA，6mA，60mA；

2.2.2 最大分辨率：200pA；

2.2.3 满度峰值：±100mA；

2.2.4 输入保护至：±250mA；

2.2.5 输入方式：单端BNC；

2.2.6 偶合：直流/交流（-3dB@1Hz 处）；

2.2.7 输入阻抗：高端对屏蔽≥600uA, 1Ω，屏蔽对地<600uA, 50Ω；

（四）软件

1.具有电池和燃料电池所需的典型功能包括循环伏安，恒电压/恒电流充放电，GSM脉冲测试，欧姆降分析和阻抗测试，资料可图形显示或表格显示，也可输出到其它程序作详细的分析

2.应用软件包括能源测试和通用电化学测试，包括恒电位、恒电流、循环伏安线性极化电阻分析和阻抗分析，资料可图形显示或表格显示，也可输出到其它程序作详细的分析。

3.专业阻抗测试软件可对频响仪、直流偏压、交流信号放大器的操作控制 结果参数Z*, Y*, ε*, C* (实部、虚部、模、相位、损耗系数tanδ)可相对于频率、时间、温度、直流偏压、交流幅度作	波特图及复平面图。并且配置正版ZVIEW阻抗模拟电路拟合软件；

4.序列实验设置个数不受限制；

5.线性扫描循环次数超过80000次

（7）进风流量连续可调；

（8）机械振动频率连续可调；

（9）外壳304不绣钢, 与样品接触为316不锈钢、PTFE；

（10）空气压力:3bar; 流量: 60L/min; 无水无油。