清源创新实验室傅立叶变换红外光谱仪

采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为傅立叶变换红外光谱仪。主要用于表征反应过程中分子的振动信息，通过不同的原位附件实现多种反应体系的原位监测，进行反应动力学研究。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傅立叶变换红外光谱仪 | 套 | 1 | 真空型红外主机1台 真空红外电化学附件1套 原位漫反射1套 可加热液体池1套 |

(二) 仪器总体要求

1.主要用途：实现多种反应体系的原位监测，进行反应动力学研究。

2.工作条件：连续工作8小时以上。

3.技术指标

- 红外主机光学腔和样品仓为真空系统密封设计，具备抽真空功能，最大真空度≤0.2mbar

- 光谱范围：≥8000 ~350 cm-1，KBr分束器

- 最大光谱扩展范围：≥28000 ~10 cm-1

- 分辨率：≤0.4cm-1

- 波数准确度 ：≤0.005cm-1@2000cm-1

- 信噪比：≥55000:1，(峰-峰值，1分钟测量，4cm-1)

- 干涉仪：采用立体角镜光学补偿技术，光路永久准直，无需动态调整。

- 光源：带有预准直的高能量中-远红外光源。

- 检测器：配置控温高灵敏度中红外DLaTGS检测器和液氮制冷MCT检测器，软件控制自动切换，直接输出数字信号

- 外光路输入接口≥2个，可扩展远红外汞灯光源和可见光氙灯光源。

- 外光路输出接口≥5个，可连接红外显微镜、高通量测试、偏振分析、热重分析仪、拉曼光谱仪、光致发光等各种大型附件。

- A/D转换：24位、高速A/D转换。

- 网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。

- 红外控制软件，包括红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；

- 实现腔体内部真空功能，系统结构为高强度材料构成，要求主机净重≥90 kg。

- 其它

质保时间：真空型红外主机1年起，光源5年起，干涉仪10年起。