清源创新实验室全自动压汞仪采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为全自动压汞仪采购。压汞法孔隙度测试分析技术是基于在精确控制的压力下将汞压入孔结构中的方法实现的。除高速、精确及分析范围广等优点外，压汞仪还允许用户计算得到众多样品特性，例如：孔径分布、总孔体积、总孔比表面积、中值孔径及样品密度（堆积密度和骨架密度），压汞仪主要用于材料的结构性能分析。

二、技术要求

（一）采购清单：

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动压汞仪 | 套 | 1 | 主机1套 二阶机械泵1套 操作及数据处理软件 1套 金属镀膜膨胀计6只 标准配件包1套 |

（二）仪器总体要求

1.分析原理：Washburn方程

2.仪器配置：低压分析站：4个，高压分析站：2个

3.★加压方式：连续加压方式和平衡加压两种方式（须提供彩页资料等佐证材料）

4.★操作模式：包括快速扫描，时间平衡和压汞速率平衡三种模式（须提供彩页资料等佐证材料）

5.起始充汞压力：0.2Psia/0.00128MPa

6.低压模式：0.2-50psia(345kPa) ，分辨率0.00025psi

7.高压模式：atm-33000psia(228MPa)，分辨率0.03psia

8.孔径测量范围：不低于55Å-500µm

9.传感器精度：优于±0.10%全量程，滞后0.05%全量程

10.伺服阀控制精度：1%目标,分钟，不超过0.05psia

11.★压力点的测量：不少于2500个压力测量点（须提供彩页资料等佐证材料）

12.进汞精度：优于0.1µL

13.充汞方式：低压站水平充汞，以消除汞自身产生的压力影响；高压站为垂直充汞

14.膨胀计：包括块状固体膨胀计和粉末专用膨胀计

15.样杯体积至少应包括：3cc, 5cc, 15cc,毛细管体积至少应包括：0.38cc，1.1cc，1.1cc，3.1cc，3.9cc

16.膨胀计技术：石英管外表面为金属镀层设计，以确保良好的接触和分析精度

17.侵入精度：优于±1%全量程

18.超细粉末控制：可以在分析时依据样品类型设置智能抽真空控制，避免超细粉末意外吸入低压站

19.汞密度计算：自动测量实际操作温度下汞的真实密度进行计算，而非使用环境温度计算

20.使用交互式软件可以将压汞法得到的孔隙分布与气体吸附等温线得到的孔径分布图叠加

21.中标人提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

三、需满足的质量、服务、安全等

- 要求采用较高制造标准，采用一系列措施，包括低温冷却，耐压组件，过压控制，断电控制等措施，保证不会产生汞泄露的潜在危险；要有多个样品分析站以供使用；仪器加工精度高，且配置高精度和分辨率的压力传感器，具有较高的检测精度，满足我们的实验要求；进汞压力范围宽，保证不会损失小孔数据，使得结果全面可靠，保障数据结果的可靠性，且要求孔径测定范围在8 nm-500μm之间；要有大量数据模型以供参考，提供更多有效的数据结果，且结果要被高端刊物认可；最后软件控制连接要通畅，操作方便，安全可靠。

- 要求有专门的售后服务点，专业的压汞仪工程师，良好的软件应用服务，以及上门服务。耐压组件或连接件要完全管控消除实验室安全隐患。有专业的废汞公司回收处理使用过程中产生的废汞，保障实验室安全。