清源创新实验室红外气体分析仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

红外气体分析仪适用于氨分解、氨-氢燃料电池、氨固体氧化物燃料电池、氨氧化反应过程以及催化剂或吸附剂脱除含氮气体等过程的气体成分及含量进行精确的在线分析。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的红外气体分析仪可通过红外的特征吸收谱图及吸收强度，快速准确判读未知气体（如NH3、NOx等）样品成分及浓度，反应灵敏，测试精度高，主要应用于氨分解、氨-氢燃料电池、氨固体氧化物燃料电池、氨氧化反应过程以及催化剂或吸附剂脱除含氮气体等过程的气体成分及含量进行精确的在线分析，可加速以工业应用研究为目标的催化剂等筛选和研发进程。该设备的购置主要服务于清源实验室氨工业催化方向、脱硫催化方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外气体分析仪 | Antaris IGS | 美国赛默飞世尔 |  | 中科院城市环境研究所 |  | 2020 |
|  | MultiGas™ 2030 | 美国MKS |  | 华东理工大学 |  | 2016 |
|  | DX-4000 | 芬兰GasMet |  | 漳州市环境监测站 |  | 2018 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |
| 美国赛默飞世尔 | 双光路系统，厦门有厂家售后工程师 |  |  | 无 |  |  |
| 美国MKS | 在半导体行业客户多 |  |  | 客户少 |  |  |
| 芬兰GasMet | 便携式 |  |  | 检出限差 |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 美国赛默飞世尔 Antaris IGS | 美国MKS MultiGas™ 2030 |  | 芬兰GasMet DX-4000 |  |
| 主要性能 指标 | 光谱分辨率 | 优于0.5cm-1 | 优于0.5cm-1 |  | 优于0.8m-1 |  |
|  | 光路设计 | 双光路系统。在分析连续流动气体的过程中可以使用仪器内部光路自动采集背景信号，而不影响气体池的气体分析，最终得到实时、准确的连续流动气体含量。 | 单光路，采集背景信号必须对光路进行吹扫，经吹扫干净才能进行背景检测 |  | 单光路，采集背景信号必须对光路进行吹扫，经吹扫干净才能进行背景检测 |  |
|  | 扫描速度 | 5scans/秒（0.5cm-1分辨率） MCT 检测器 | 1scans/秒 |  | 无数据 |  |
|  | 干涉仪 | 电磁驱动磁浮式干涉仪，数字化连续动态调整DSP控制的干涉仪（同时具备动态调整和自动准直）,超高稳定性动态准直（三维激光系统动态准直速度达每秒扫描 130,000次） | 迈克尔逊（Michelson）干涉仪，带三点激光定位动态准直系统，可实现仪器的自动准直功能，使光路永久准直确保仪器长期稳定。 |  | 角镜式干涉仪，高稳定性，抗振动，永远准直。 |  |
|  | 气体池温度 | 室温-180℃ | 室温-160℃ |  | 室温-180℃ |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 使用单位很少 |  | 使用单位很少 |  |
|  | 价格 | 49万 | 49.1万 |  | 49.5 万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门有厂家售后服务点， 服务响应及时 | 国内没有售后服务机构,需要找国外厂 家 |  | 国内有售后服务机构，但服务需预约流 程长响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承50Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。