清源创新实验室气体池采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为气体池采购。主要用于催化剂评价中气体分析过程中定量模型的建立、检测方法的优化以及信号强度增强等，适用于氨合成催化剂评价系统出口有机气体浓度在线检测设备的气体池及配置装置，用于检测样品中多种有机气体浓度，满足不同条件下氨工业催化剂活性评价的需要。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体池 | 套 | 1 | 2m气体池(ZnSe窗片) 1套 加热套 1个 温控器 1个 气体组分和浓度的定量模型 1套 采集软件 1套 9.2版本Omnic软件 1套 |

（二）技术性能

2.1、气体池：光程2m

2.2、气体池材质：铝材料镀镍

2.3、窗片材质：ZnSe

2.4、控温范围：室温-185℃

2.5、气体池容积：200ml

2.6、光谱范围：550-4500cm-1

2.7、温度控制器。

2.7.1、输入：220V  输出：24V。

2.7.2、温度设定范围：-200至1250℃。

2.7.3、可进行40个编程设定。

2.8、采集软件

2.8.1、时间分辨红外数据采集

★2.8.2、适用于GC-IR, TGA-IR，动力学，流量，快扫描

2.8.3、先进的2D和3D工具，简化数据评估

2.8.4、基于时间的数据集的光谱处理

2.8.5、可进行大型数据集检索和处理

2.8.6、实时显示多达5个配置文件

2．9提供13种气体组分和浓度的定量模型，确保仪器到货后即可快速开展研究和测试工作。

| 序号 | 组分 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 | 100ppm-20% |
| 2 | 一氧化碳 | 10ppm-10% |
| 3 | 二氧化硫 | 10-100ppm |
| 4 | 一氧化氮 | 5-1000ppm |
| 5 | 二氧化氮 | 10-1000ppm |
| 6 | 一氧化二氮 | 10-100ppm |
| 7 | 水 | 0.5-15% |
| 8 | 溴化氢 | 10-1000ppm |
| 9 | 氯化氢 | 10-2000ppm |
| 10 | 氟化氢 | 10-500ppm |
| 11 | 氰化氢 | 40-1000ppm |
| 13 | 氨气 | 10-1000ppm |

(三)服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：气体池的安装；操作软件的培训。

4.供应商为用户提供仪器现场培训，在仪器到货安装完成后进行，为期一个工作日，内容包括仪器所涉及的基本原理、仪器核心模块及用户购买软件的基本使用方法、上机实际操作指导以及对用户当前进行的课题所涉及的应用进行初步的建议和讨论。

5.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

6.其它服务：供应商每一年举办三次国内用户学术交流研讨会，为国内用户提供学术交流的平台，促进用户之间的交流；

7.卖方在安装现场提供基本操作培训，且在两年内买方壹名操作者可以按操作需求进度免费参加卖方提供的国内培训学习，不包括差旅住宿费。