清源创新实验室离子色谱仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

离子色谱仪适用于分析溶液中的阴离子和阳离子。氨工业催化方向实验室计划购置的离子色谱仪，主要用于合成氨反应硫酸吸收氨气后的氨根检测，可服务于实验室各相关研究方向，加速催化剂活性评价及制备工艺的优化，推动氨合成催化剂的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的离子色谱仪可以分析硫酸溶液中的铵根离子浓度，从而确定氨合成催化剂评价系统出口气中氨气的含量及其氨生成速率，满足不同条件下氨合成催化剂活性评价的需要，可加速以工业应用研究为目标的氨合成催化剂的研发进程。该设备的购置主要服务于清源实验室氨工业催化方向所承担国家省部 及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞士万通ECO | ECO | 瑞士万通 |  | 龙岩学院 |  | 2021 |
| 日本东曹IC-2010 | IC-2010 | 日本东曹 |  | 黑龙江鸡西大学 |  | 2012 |
| 德国赛卡姆S-150 | S-150 | 德国赛卡姆 |  | 河南乾祥农牧科技 有限公司 |  | 2016 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  |  | 缺点 |
| 瑞士万通ECO | 非抑制，铵具有更好的响应，铵检测线性 |  |  |  |  | 无 |
| 日本东曹IC-2010 | 分辨率较高 |  |  |  |  | 铵检测非线性，故线性范围很窄 |
| 德国赛卡姆S-150 | 池体积较小 |  |  |  |  | 抑制器使用的凝胶为消耗品，成本较高 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 瑞士万通ECO | 日本东曹IC-2010 |  | 德国赛卡姆S-150 |  |
| 主要性能 指标 | 高压泵最大压力(Mpa) | 50Mpa | 40Mpa |  | 35Mpa |  |
|  | 流速增量，即最小分度值(ml/min) | 0.001ml/min | 0.001ml/min |  | 0.01ml/min |  |
|  | 流速范围(ml/min) | 0.001~20.0ml/min | 0.00~10.00ml/min |  | 0.1-2.00 mL/min |  |
|  | 重现性 | < 0.1 % | <0.1% |  | ±0.2% |  |
|  | 高压泵最大压力(Mpa) | 50Mpa | 40Mpa |  | 35Mpa |  |
|  | 池体积 | 0.8uL | 0.76μL |  | ≤0.6 µL |  |
|  | 流速增量，即最小分度值(ml/min) | 0.001ml/min | 0.001ml/min |  | 0.01ml/min |  |
|  | 量程 | 0-15000us/cm | 0–20000us/cm |  | 50.500.5000μS三档可选 |  |
|  | 分辨率 | 0.0047ns/cm | 0.00238nS/cm |  | 0.01 nS/cm |  |
|  | 基线噪音（连接抑制器实际检测） | ＜0.2 ns/cm | 1 ns/cm以上 |  | 无此指标 |  |
|  | 阳离子抑制技术 | 独家非抑制电导检测 | 需要配置抑制器，自动再生官腔抑制器 |  | 需要配置抑制器，凝胶抑制器 |  |
|  | 铵响应 | 非抑制，铵具有更好的响应 | 化学抑制后铵响应下降 |  | 化学抑制后铵响应下降 |  |
|  | 铵检测线性 | 线性 | 非线性，故线性范围很窄 |  | 非线性，故线性范围很窄 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 部分高校使用 |  | 使用单位很少 |  |
|  | 价格 | 31万 | 32万 |  | 34.996 万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。

所购置仪器设备的安全性分析

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。