清源创新实验室离子色谱仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为离子色谱仪采购。项目课题中，需要对合成氨反应后合成气中的氨浓度进行分析。利用硫酸溶液吸收合成气中的氨气后，离子色谱仪可通过铵根离子的特征吸收谱图及吸收强度，快速准确判读未知溶液中铵根离子的含量及浓度，反应灵敏，测试精度高。拟采购的离子色谱仪在项目中承担氨合成催化剂评价系统出口气中氨气的含量及其氨生成速率的检测任务；同时，该设备还能为本科生、研究生实验及教学、科研、其它学科建设等提供服务促进各分团队的学科建设及人才培养。

二、技术和服务要求

（一）总体要求

1.1适用于样品中氨根离子分析。

1.2可实现多样品分析自动化

*1.3无需氮气或氦气等压缩气体的辅助，便于操作和移动。

2．工作条件

2.1 工作电源：220V，50HZ

2.2 环境温度： 5 -45℃；

2.3 湿度范围：20-80%相对湿度

（二）配置要求

3.1洗脱液套件                                         1套

3.2智能串联双柱塞泵（含智能芯片）                     1台

3.3进样阀                                             1个

3.4蠕动泵                                             1套

3.5电导检测器                                         1台

3.6阳离子分析色谱柱（含智能芯片）及保护柱             1套

3.7自动进样器(含200套样品管)                          1套

3.8色谱工作站                                         1套

3.9电脑                                               1套

3.10 淋洗液抽滤系统                                    1套

3.11附件、备件和消耗品：提供两年备品备件

（三） 具体技术要求

4.1泵单元

4.1.1类型：采用化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的水相淋洗液以及各种反相淋洗液体系

*4.1.2流速范围：0.001-20.000 mL/min或更宽

4.1.3自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机

4.2电导检测器：

4.2.1 类型：微处理器控制的数字式信号处理

4.2.2温度稳定性：≤0.001℃ 4.2.3温度补偿：0-5%/K可设定

4.2.4池体积：≤0.8μL

4.2.5需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训

4.2.6线性偏差

4.3 蠕动泵

4.3.1转动速率：优于0-40转/分钟

4.3.2 方向：顺时针和逆时针双向

4.4 自动进样器

4.4.1样品位≥35位

*4.4.2样品管容量≥10ml

4.4.3 可以实现样品插队，自由定位分析

4.4.4 必须使用原装蠕动泵吸样进样

4.4.5样品管可重复使用

4.5离子色谱柱和保护柱 阳离子分离柱及保护柱1套，完成完成K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等离子分析

4.6色谱工作站：

4.6.1操作系统：Windows7、Windows8或Windows10系统

4.6.2工作站要求:优于CPU 双核 2G，4G内存，240G硬盘

4.6.3功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；

4.6.4软件具有中文版本

（二）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：1仪器的安装。2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）一年。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.客户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障， 厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在72小时内到达现场。