清源创新实验室湿法制粒挤出滚圆一体机

采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为湿法制粒挤出滚圆一体机采购。主要用于不同比例的粉体、膏体、凝胶或液体的复合成形，实现小批量催化剂等功能材料的快速成形，推动催化剂等功能材料配方和制备工艺的优化研究。

二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿法制粒挤出滚圆一体机 | 套 | 1 | 主机单元 1台 湿法制粒附件1个 挤出附件1个 滚圆附件1个 0.5mm圆孔模具 2.0mm圆孔模具 1.0mm三叶孔模具 2.0mm三叶孔模具 |

(二) 仪器总体要求

1.主要用途：催化剂、药物、食品、保健品、生物材料的制备，获得颗粒球形微丸样品

2.工作条件：连续工作8小时以上

3.技术指标

3.1 主机单元

3.1.1 不锈钢材质，与样品接触部分采用316不锈钢

3.1.2 转速显示面板显示：搅拌器主轴旋转速度（RPM）、挤出机螺杆轴旋

转速度（RPM）、滚圆光盘旋转速度（RPM）

3.1.3 带定时控制装置， 设置运行时间

3.1.4 安全罩作为标准配置，如果安全盖不到位，主机和附件无法运行操作

3.1.5 带用紧急停止按钮

3.1.6 设备带有CE标志

3.2 湿法制粒机

3.2.1 不锈钢材质

3.2.2 处理能力约为60-80ml（30-50克/湿重）

3.2.3 第一级搅拌桨速度：10-250rpm, 第二级是其两倍速度

3.2.4 力矩耦合限制器设置为8Nm

3.3 挤出机

3.3.1 采用螺杆挤出方式，连续挤出

3.3.2 标准挤压模具孔板Ø1.0mm x1.0mm深，也可更换为其它规格0.5-3.0mm

3.3.3 在入口上方带有进样盘

3.4 滚圆机

3.4.1 标准罐的工作能力为10-80g（湿重）

3.4.2 十字开口平板3 x 3mm

3.4. 3 转速:500-3000 RPM, 数字显示