清源创新实验室质谱仪采购需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为质谱系统采购。

二、技术和服务要求

- ★采购清单

1、标的情况

| 采购标的 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 质谱系统 | 套 | 1 |

2、主要配置

| 序号 | 明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 质谱仪主机一台，包含离子源，四极杆质量分析器和法拉第杯/电子倍增器双检测器；真空系统，多电极接口的电化学池，原位膜分离进样等 | 1套 |
|  | QIC 快速毛细管取样系统 | 1套 |
|  | 气体分离分析系统 | 1套 |
|  | 电化学测试系统 | 1套 |
|  | 数据分析处理软件 | 1套 |
|  | QIC Inlet过滤器和配套滤芯 | 1套 |
|  | 毛细管备件 | 5根 |
|  | Type A Cell备件包 | 1套 |
|  | Type B Cell 备件包 | 1套 |
|  | type A对电极铂丝 | 1根 |
|  | type B对电极铂丝 | 1根 |
|  | 对电极铂纱布 | 1根 |
|  | 1对铜工作电极 | 10套 |
|  | 1对镍工作电极 | 1套 |
|  | 1对镀金工作电极 | 1套 |
|  | CF35 铜垫圈 | 20套 |
|  | 温度转换模块，热催化，质谱仪同步输出温度信号 | 1套 |
|  | 电化学工作站电压信号输出数据线 | 1套 |
|  | 备用分子漏 | 1个 |
|  | 备用离子源灯丝 | 1对 |
|  | 开机启动工具包 | 1套 |

- 技术要求

- ▲电化学半电池取样系统

1.1化学半电池装置，含有电极

1.2快速反应自动关闭隔离阀，可以在薄膜出现损坏时快速关闭，防止液体进入真空分析室，从而保护质谱仪

1.3真空歧管隔离阀，用于远程快速开启

- ▲快速毛细管取样系统

2.1 300ms 内对于气体浓度的变化做出反应

2.2取样管流量：1～20sccm，可调节

2.3取样压力：100mbar～2bar，自适应

2.4取样响应时间：小于150ms/m 毛细管

3、真空系统：

3.1涡轮分子泵一套，抽速60 L/sec。

3.2机械泵作为涡轮分子泵的前级泵, 并具有旁路真空系统，快速响应压力变化。

3.3Penning规和互锁装置，可提供过压保护。

4、▲ 检测极限： 0.1ppm。

5、测量通道： 大于200个，MID 模式。

6、最小扫描步阶： 0.01amu。

7、快速扫描速度： 100 amu/s。

8、质量数范围：1～200 amu。(amu: 原子质量单位)

9、最小检测分压：法拉第杯检测器1×10－11 mbar;电子倍增器5×10－14 mbar。

10、压力显示：具有真空计，在仪器外部可以显示质谱仪工作压力。

11、外部信号接口：可将温度（需转换为模拟信号）接入质谱仪并在软件上显示读数。

12、▲软离子化技术：离子源可改变电离电压4～150 eV。

13、离子源：电子轰击离子源，铱灯丝。

14、操作软件：

14.1可以实时记录、显示实验过程和实验参数

14.2可控制和显示四极杆参数

14.3定量数据分析：

14.3.1自动将测量浓度与参考气体进行对比、评估

14.3.2所有数据总和与100%水平对比，计算包括相对灵敏度和气体的校正参数。

14.3.3矩阵倒置算法：质谱数据反褶积进行精确地分析样品浓度。

14.4多窗口操作界面

14.5具有动态数据交换能力

14.6离子源控制：

14.6.1电子能量扫描：4～150 eV

14.6.2离子源离子能量扫描：0～10 eV

14.6.3发射电流扫描：20 µA～2 mA

15、与计算机连接方式：RS232，网线，USB

16、气体分离分析系统：

16.1▲采用不小于8英寸全中文互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相分离分析模块；

16.2分流/不分流进样口：具有恒压、恒流、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式；

16.3▲氢火焰离子化（FID）检测器：检测限：≤1pg C/sec，配置陶瓷喷嘴具备降低污染，耐腐蚀，不易积碳，降低峰形拖尾功能，对极性和高沸点被分析物能提供更准确的结果；

16.4柱温箱温度：室温+4℃～450℃；

16.5▲自动阀切换进样系统（两个六通阀联用，提供阀图）；

16.6气体净化装置（N2、H2、AIR）；

16.7中文版软件完全满足FDA 21 CFR Part 11 和GMP/GLP要求，完全符合审计追踪、用户权限分级管理、电子签名等细节要求

17、电化学测试系统

17.1槽压：±20V ；

17.2恒电位测量范围：±10V，可扩展到±100V；

17.3最大输出电流：≥400mA，可扩展至10A；

17.4输入偏置电流：<1 pA (25°C)；

17.5▲电化学阻抗模块输出频率范围：10mHz-32MHz；

17.6▲阻抗模值在100GΩ级下特定频率段内精度仍能达到幅值误差优于0.3%；相角误差优于0.3度；

17.7专业控制软件，具有link功能，可实现动态测试；

17.8工作站通道数≥2个

- 服务要求

1.供应商提供的标准安装的服务内容包括：1）IGS主机的安装。2）操作软件的培训。

2.供应商为用户提供仪器现场培训，在仪器到货安装完成后进行，为期一个工作日，内容包括仪器所涉及的基本原理、仪器核心模块及用户购买软件的基本使用方法、上机实际操作指导以及对用户当前进行的课题所涉及的应用进行初步的建议和讨论。

3.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

4.其它服务：供应商每一年举办三次国内用户学术交流研讨会，为国内用户提供学术交流的平台，促进用户之间的交流；

5.卖方在安装现场提供基本操作培训，且在两年内买方壹名操作者可以按操作需求进度免费参加卖方提供的国内培训学习，不包括差旅住宿费。