清源创新实验室高灵敏度荧光光谱仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置高灵敏度荧光光谱仪，用于进行固体/液体样品、高通量筛选、低温/高温和绝对量子产率等测试。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有高灵敏度荧光光谱仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，高灵敏度荧光光谱仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的高灵敏度荧光光谱仪。

二、在该项目中所承担的任务

高灵敏度荧光光谱仪具有速度快、功率高、使用方便和结果准确的特性，可完成各种材料的表征应用，该仪器可为固体/液体样品、高通量筛选、低温/高温、绝对量子产率、微量样品、滴定注射/停留提供全系列的解决方案。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料、电子化学品制备等领域。更重要的是，该设备具有高分辨检测功能，能对物质的结构进行精细表征，反应更全面的物性信息，提升研究的准确度和深度。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在催化材料以及电子化学品工艺等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | 天美/爱丁堡 | HORIBA |
| --- | --- | --- |
| 仪器型号 | FLS1000 | Fluoromax + |
| 光谱范围 | 200-900nm（紫外可见光） | 200-900nm（紫外可见光） |
| 光源配置 | 450W除臭氧氙灯，所有的光源耦合。 | 150W无臭氧连续氙灯，垂直安装，风冷灯室。 |
| 激光器配置 | 2个：375nm皮秒脉冲激光器，重复频率20MHz-20KHz，脉宽≤65ps；450nm皮秒脉冲激光器，重复频率20MHz-20KHz，脉宽≤90ps。 | 配置高亮固态脉冲激光器3个，波长：375nm，405nm，485nm，脉冲能量≥11pJ/pulse。 |
| 信噪比 | ≥35,000:1（水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间1s） | 10000:1（FSD法），16,000:1 （RMS法），（两种方法同时验收，室温R928P，5nm带宽，1s响应时间，水拉曼信号，无滤光片辅助） |
| 单色器配置 | 激发单色器：焦距≥2×325mm，三光栅塔轮结构，全软件控制转动，光栅1200gr/mm、400nm闪耀波长两块。发射单色器：焦距≥2×325mm，三光栅塔轮结构，全软件控制转动，光栅1200gr/mm、500nm闪耀波长两块。 | 单色仪采用Czerny-Turner构型。激发单色仪，1200gr/mm光栅，330nm闪耀；发射单色仪，1200gr/mm光栅，500nm闪耀。 |
| 波长分辨率 | 0.05-9nm | 0.02-200nm |
| 波长准确度 | ±0.2nm | ±0.1nm |
| 波长重复性 | ±0.1nm | ±0.1nm |
| 检测器配置 | 光电倍增管PMT-900，半导体制冷模块，光谱范围200-870nm。 | 校准的激发参比光电二极管，校正波长范围200-980nm。光子计数模式PMT发射检测器（200-870nm）。 |
| 荧光寿命部分 | 时间相关单光子计数（TCSPC）测量，荧光寿命范围100ps-50us，最小时间分辨率305fs，通道数256-8192，检测器通道数（START）为3，检测器通道数（STOP）为3。 | 荧光寿命范围<200ps-10µs（荧光寿命最大采集窗口时间100μs）；具备荧光寿命动力学测试功能，最短采集时间≤1ms，支持1ms-10,000min无间断寿命动态监测；计时单元死时间≤10ns，实现样品的快速动力学测量； 根据测试时间窗口，软件自动控制脉冲频率；寿命拟合指数1-5指数。 |
| 量子产率附件 | 6英寸积分球，直接放入样品仓，无需光纤耦合。积分球内置可旋转反射镜，可实现固体及液体测试的快速切换。高反射率聚四氟乙烯涂层。能够完成紫外可见光（200-900nm）全波段量子产率测试。 | 含CIE1931和1976色度分析软件；内衬材料为聚四氟乙烯整体压制；安装使用时，无光学部件调节，操作简便，避免测试重复性差，检测不到弱信号；底部装样，无需破坏球体结构进行装样，避免样品洒落造成球体内部污染，标配原装进口衰减片不少于6片；无需光纤耦合激光器，避免能量损失。 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。