清源创新实验室三维X射线显微镜需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

拟购置的三维X射线显微镜可以观察样品材料的三维形貌，以及与基体的粘结程度和界面的形态，可以在不破坏样本的情况下清楚了解样品的内部结构，孔隙，夹杂等的分布，通过CT扫描得到高分辨三维图像，即可直观检测也可定量分析。另外，通过三维X射线显微镜的购置对提升我单位在高分子材料等研究领域的科研实力和发表高层次学术论文等方面发挥极其重要的作用，同时对申请主持这些领域的国家级及省部级科研项目提供了有力的支撑。

二、在该项目中所承担的任务

近年来，CT技术被引入材料科研领域，应用于各种材料及试件的试验检测。一方面扩展了试验手段，另一方面弥补了传统方法存在的不足，使试验更加简单、精准、直观。三维X射线显微镜为我们研究材料内部结构提供了全新的技术手段。用CT技术对试件进行扫描，经由计算机进行图像处理后，即可呈现试件的透视图，快速、方便、直观。

三维X射线显微镜可观察样品的内部结构、材料组成及缺陷状况，而且检测过程对测试对象无任何破坏，真正做到了无损检测。购置此设备，可以确保清源创新实验室相关多个课题的顺利完成，为清源创新实验室的科研活动提供高水平、高质量的测试手段。从清源创新实验室的实际需求出发，这款仪器必将会填补日常检测手段相对单一，检测方法相对传统的缺陷，有助于提升清源创新实验室的科研水平。此外还可以广泛应用于指导科研并培养学生的研究能力，有利于提高清源创新实验室的科研实力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 |  |  | 型号 | 制造公司 |  |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三维X射线显微镜 |  |  | SkyScan 1272 | 德国布鲁克Bruker |  |  | 北京大学 |  | 2018 |
| 三维X射线显微镜 |  |  | SkyScan 1272 | 德国布鲁克Bruker |  |  | 浙江大学 |  | 2022 |
| 高分辨微米CT |  |  | CT Lab | 日本Rigaku |  |  | 北京嘉德利达 |  | 2016 |
| 紧凑型微焦点CT系统 |  |  | DeskTom | 法国RX Solutions |  |  | 永康质检 |  | 2017 |
| 优缺点对比 我实验室主要研究高分子材料等轻基体的样品，样品尺寸通常不大且易穿透，但是对细节表征和分辨率有较高要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |  |
| RX Solutions |  |  | 可测试样品尺寸最大，激发电压高 |  |  | 探测器像素低，分辨率差，滤光片无法自动切换，仪器占地大，重量大 |  |  |  |
| CT Lab |  |  | 激发电压高，可测试样品尺寸较大 |  |  | 探测器像素中等，分辨率一般，滤光片无法自动切换，仪器占地大，重量大 |  |  |  |
| SkyScan 1272 |  |  | 探测器像素高，分辨率好，滤光片可自动切换，仪器占地小，重量适中 |  |  | 可测试样品尺寸一般，激发电压中等 |  |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 品牌 | 德国布鲁克Bruker |  |  | RX Solution |  |  | Rigaku |  |
| 型号 | 型号 | SkyScan 1272 |  |  | DeskTom |  |  | CT Lab |  |
| 主要性能指标 | 探测器像素 | 1600万 |  |  | 500万 |  |  | 700万 |  |
|  | 空间分辨率 | 5μm |  |  | 5μm |  |  | 5μm |  |
|  | 图像分辨率 | 0.45μm |  |  | 3μm |  |  | 2.2μm |  |
|  | 最大电压 | 100kV 20-100kV连续可调 |  |  | 130kV |  |  | 130kV |  |
|  | 最大电流 | 200µA 0-200μA连续可调 |  |  | 300µA |  |  | 300µA |  |
|  | 最大功率 | 10W |  |  | 39W |  |  | 39W |  |
|  | 滤光片 | 6位可自动切换 |  |  | 手动切换 |  |  | 手动切换 |  |
|  | 最大样品 | - 75mm * 80mm |  |  | - 180mm * 230mm |  |  | - 107mm * 72mm |  |
|  | 仪器重量 | 150kg |  |  | 800kg |  |  |  | 380kg |
| 市场情况 | 市场占有率 | 高 |  |  | 低 |  |  |  | 一般 |
| 售后 服务 | 技术支持 | 高水平应用工程师提供专业的技术支持。 |  |  | 技术支持弱 |  |  |  | 技术支持一般 |
|  | 售后服务人员情况 | 专业的售后技术服务团队 |  |  | 少 |  |  |  | 专业的售后技术服务团队 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于150 x 65 cm, 可以承160Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备属于材料分析的必备常规通用设备，不属于高压高温类的特殊仪器，也不存在危险化学品及生物安全类样品，该设备使用过程无放射物产生，基本不会存在安全性问题。