清源创新实验室制备液相色谱仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

制备液相色谱仪是指采用色谱技术制备纯的单一化合物，以满足进一步的研究和鉴别。电子专用化学品方向实验室计划购置的制备液相色谱仪，主要用于研发过程中混合物的分离纯化，可服务于实验室各相关研究方向，加速电子专用化学品的工艺优化，推动电子专用化学品的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的制备液相色谱仪可以制备和纯化合成过程中的产品和杂质以便于下一步的化学反应和定性鉴别。该设备的购置主要服务于清源实验室电子专用化学品方向所承担国家省部 及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 | 使用单位 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沃特世 Waters | 2535 Quaternary Gradient Module | 沃特世 Waters | 福建省微生物研究所 | 2013 |
| 安捷伦 Agilent | 1260 Infinity | 安捷伦 Agilent | 福州市食品药品检验所 | 2015 |
| 岛津 | LC-20AP | 岛津 | 福建农林大学 | 2016 2018 |
|  |  |  | 福建中医药大学 |  |
| 品牌 | 优点 |  | 缺点 |  |
| 岛津 | 输液泵稳定，自动馏分收集，配件便宜 |  |  |  |
| 沃特世 Waters | 输液泵稳定 |  | 自动进样器残留大 |  |
| 安捷伦 Agilent | 检测器灵敏度高 |  | 需手动收集组分 |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |
| 主要性能 指标 | 厂家型号 | 岛津LC-20AP | 沃特世 Waters2535 Quaternary Gradient Module | 安捷伦 Agilent1260 Infinity |
|  | 类型 | 并联双柱塞 | 并联双柱塞 | 串联双柱塞 |
|  | 最大压力 | 42MPa |  |  |
|  | 流速范围 | 0.01～150.000mL/min | 0.5 -50mL/min | 0.001-100mL/min |
|  | 流速准确度 | ≤±1.0 %或±10 uL/min， | — | 0.01ml/min |
|  | 流速精密度 | RSD<0.1%- | — | ±0.01% |
|  | 紫外检测器噪声 | 低于 0.45x10-5 AU | 低于 0.9x10-5 AU | 1.4x10-5 AU |
|  | 样品交叉污染 | 0.0005 % 以内 | 0.001 | 0.00003 |
|  | 进样可重复性 | 0.15% RSD | 0.5 % RSD | <0.2%RSD |
| 市场情况和价格比较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 部分高校使用 | 使用单位很少 |
| 售后服务 | 技术支持及服务响应服务响应 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于长80 x 宽70 cm, 可以承100Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。