清源创新实验室自动滤料测试仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置自动滤料测试仪，用于完成各个粒径下的颗粒物分级过滤效率的测量，并具备极高的重复精度。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有自动滤料测试仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，自动滤料测试仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的测试仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的自动滤料测试仪。

二、在该项目中所承担的任务

自动滤料测试仪是滤料开发过程一种先进的表征仪器，可以完成各个粒径下的颗粒物分级过滤效率的测量，并具备极高的重复精度。自动滤料测试仪用于抽吸模式下的分离效率、压差、容尘量和重量分析效率测试，能够满足纺织科学技术、安全科学技术领域的过滤材料物理性能测试，广泛用于口罩及熔喷布、发动机进气滤清器、空调滤清器及通风设备滤材的研发及生产。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是纤维材料等领域。更重要的是，该设备具有高分辨检测功能，能对物质的结构进行精细表征，反应更全面的物性信息，提升研究的准确度和深度。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在纤维材料等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | PALAS | TRUST SCIENCE INNOVATION（TSI） |
| --- | --- | --- |
| 仪器型号 | MFP 3000 G | 3160型 |
| 适用检测对象 | 初效、中效和高效滤材 | 初效、中效、高效、超高效滤料和过滤器 |
| 滤材测试能力 | 可以测量滤材压降曲线、分级过滤效率、灰尘加载过滤中的逐级分级效率、容尘量和称重法过滤效率。 | 测量空气过滤器或滤料的针对不同粒径气溶胶的过滤效率和阻力，测定粒径和最易穿透粒径（MPPS）。 |
| 适合标准 | ISO 16890，ASHRAE 52.2（选配），EN 779（选配）等 | EN-1822 Part 3和Part 5 |
| 气溶胶发生器及类型 | 3个发生器：粉尘发生器（RBG 1000G），油雾气溶胶发生器（PLG 1000）和盐气溶胶发生器（LSPG 16890）。 | 可选配6个发生器：3个油发生器，3个盐类发生器。发生类型为氯化钠，DOP 和其它油类物质。 |
| 气溶胶粒径范围 | 0.2μm-40μm（分段） | 0.015-0.8μm（使用静电分级器） |
| 检测方法 | 单颗粒物光散射法粒径谱仪2个 | 技术双重冷凝粒子计数器（CPCs）2个 |
| 工作流量 | 1-35 m³/h（负压模式，即底端抽风模式） | 15-100 L/min可调，精度±2% |
| 压力范围 | 0-2500Pa（选配，标配1200Pa） | 0-1470Pa，精度为满量程2% |
| 压缩空气 | 用户自行配置空压机，6–8 bar，干燥无油。 | 用户自行配置空压机，300L/min，6 bar，3级过滤，干燥无油。 |
| 测试软件功能 | 软件根据实际测试需求自动切换不同气溶胶发生器；提供压降曲线；提供粒径范围内分级效率；支持多分级效率曲线比对及中位径计算；支持颗粒物逐级加载并测量分级效率；支持显示80%和95%分级效率对应粒径随时间变化的曲线；支持显示整体过滤效率随时间变化的曲线。 | 可自动生成穿透率和不同粒径关系曲线和最易穿透粒径及总结报告。全部报告可以输出成图形或是数据表格式，可以用计算机软件打印，可以自动存储在Access 数据库中，同时也可输出成Excel文件。 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台、空气压缩机等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、固废可由通风净化系统及固废收集系统处理，不会产生安全性问题。