清源创新实验室全自动烃硫氮分布分析仪

需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

全自动烃硫氮分布分析仪适用于分析油品中的馏程及硫、氮分布。清源创新实验室计划购置全自动烃硫氮分布分析仪，主要用于测定初馏点大于151℃，终馏点小于700℃油品的馏程及硫、氮分布，可服务于实验室各相关研究方向，加速催化剂活性评价及制备工艺的优化，推动脱硫脱氮催化剂和脱硫脱氮工艺的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的全自动烃硫氮分布分析仪可以分析油品中的馏程及硫、氮分布，从而确定不同来源及不同加工工艺的油品中的碳、硫、氮，满足不同条件下对脱硫脱氮催化剂活性及脱硫脱氮工艺的评价的需要，可加速以工业应用研究为目标的油品相关项目的研发进程。该设备的购置主要服务于清源创新实验室催化方向所承担的国家、省部和企业的合作项目以及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比:

| 名称 | 型号 | 制造公司 | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷兰AC 石化专用烃硫氮分布分析仪 | 石化专用烃硫氮分布分析仪 | 荷兰AC | 浙江石化 |  | 2021 |
| 美国达芬奇DVLS-8890-CNS | DVLS-8890-CNS | 美国达芬奇 | 中国石化齐鲁研究院 |  | 2021 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  | 缺点 |  |  |
| 荷兰AC 石化专用烃硫氮分布分析仪 | 馏程范围大，载气流量大，配备COC进样口，配备CNS分布最新专用数据库 |  | 价格偏高 |  |  |
| 美国达芬奇DVLS-8890-CNS | 价格便宜 |  | 馏程范围和载气流量受限 |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 荷兰AC 石化专用烃硫氮分布分析仪 |  | 美国达芬奇 DVLS-8890-CNS |  |
| 主要性能 指标 | 应用范围 | 馏程范围在151 oC ~ 700 oC的油品 |  | 初馏点到615˚C蜡油、润滑油等馏分 |  |
|  | GC平台 | 8890主机平台 |  | 8890主机平台 |  |
|  | 柱温箱程序升温 | 20阶21平台 |  | 20阶21平台 |  |
|  | 压力 | 0~100psi；压力控制精度0.001psi |  | 0~100psi；压力控制精度0.001psi |  |
|  | 使用温度 | 室温以上4 ~ 450℃，温度分辨率0.1℃ |  | 室温以上4 ~ 450℃，温度分辨率0.1℃ |  |
|  | 最大载气流量 | 200mL/min N2 ，1250mL/min H2或He |  | 100mL/min |  |
|  | 柱箱降温 | 450oC降到50oC，不超过4min |  | 从400˚C降至50˚C< 4分钟 |  |
|  | 最高升温速度 | 120oC/min |  | 120oC/min |  |
|  | 温度稳定性 | 周围温度每变化1℃，柱箱温度变化小于0.01℃ |  | 周围温度每变化1℃，柱箱温度变化小于0.01℃ |  |
|  | 进样口 | COC进样口； 独特的隔垫吹扫，保证高沸点样品无残留干扰分析运行 |  | 高温PTI专用进样口(带EPC)（程序温度进样口）；特质银质密封垫圈，使系统的密封效果更佳，延长了色谱柱的使用寿命 |  |
|  | 进样器 | 16位轻溶剂优化的自动进样器，有效降低样品盘和进样针温度，保证分析重现性； 可兼容两个自动进样器；可改变进样速度，最高可达100ms； 可另外扩充为150个瓶或更多 |  | 16位自动液体进样器（含16个样品位，3个清洗位）； 带光电传感器，自动锁定进样位置； 进样前后可以分别用两种不同溶剂清洗针头； 可兼容两个自动进样器 |  |
|  | FID检测器 | 检测限<1.2pg C/s； 最高温度450oC； 线性动态范围＞107； 数据采集速率1000Hz； 灭火自动检测和自动重新点火 |  | 检测限<1.2pg C/s； 最高温度450oC； 线性动态范围＞107； 数据采集速率1000Hz； 灭火自动检测和自动重新点火 |  |
|  | 化学发光硫/氮检测器（SCD/NCD） | 对所有硫化物及氮化物均为等摩尔响应； 线性动态范围：104； 双垂直燃烧炉，双通道检测器（包含SCD及NCD）； 硫含量范围：50-50000ppm，氮含量范围100-50000ppm； 智能化气路分流器； 无需关机即可更换陶瓷管； 检测器采用无油泵，无异味； 硫通道可以采用空气作为燃烧气 |  | 对含硫化合物具有极高的灵敏度和选择性MDL: < 0.5 pg/s； 线性动态范围：> 104； 选择性：> 2 × 107g S/g C； 对含氮化合物具有高选择性；MDL：< 3 pg N/s，线性动态范围：> 104； 选择性：>2×107 g N/g C |  |
|  | 标样 | .随机配备进口全量程的校正样品和参考样品，确保实验数据准确可靠 |  | 硫氮分布分析标准样品 |  |
|  | 数据库 | 基础油数据库； Albian Heavy油数据库；原油 API 32.5数据库；混合油数据库 |  | 无参数说明 |  |
|  | 计算软件 | 专用的模拟蒸馏软件内置动态密度曲线，可以将FID检测的质量百分数准确换算为体积百分数，对实际控制非常有意义；可与DHA FE数据合并表征原油全馏程数据 |  | 内置于模拟蒸馏软件中，简单实现由质量百分数到体积百分比的转化，使得模拟蒸馏分析结果可以真正用到实际工艺操作中 |  |
|  | 数据采集 | 是 |  | 是 |  |
|  | 数据检索 | 是 |  | 是 |  |
|  | 分析结果报告 | 是 |  | 是 |  |
|  | 方法包 | 出厂前按照指定方法完成调试，仪器到达用户现场即可直接使用，是完全的交钥匙工程，无需外购方法包 |  | 出厂前按照指定方法完成调试，仪器到达用户现场安装后即可使用 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 石化行业企业及研究院使用较多 |  | 部分石化行业研究院使用 |  |
|  | 价格 | 约196万 |  | 约142万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 上门安装服务，免费保修1年；对用户应用技术上的问题给予免费技术支持；对仪器提供终身售后服务及备品备件供应 |  | 上门安装服务，免费保修1年；对仪器提供永久的技术支持和优良的售后服务 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承50Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。