清源创新实验室柴油模拟蒸馏仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

清源创新实验室中试基地开展了煤油、柴油的加氢改质、加氢精制和吸附分离等研究项目，相关研究项目中的原料油、产品油等需要进行样品馏程的分析。

二、在该项目中所承担的任务

柴油模拟蒸馏仪是测量航煤、柴油等馏分油馏程分布十分便捷的分析仪器。所得到的馏程分布是油品的重要参数之一，同时也是计算柴油十六烷指数、芳烃指数的重要参数。相关研究项目中的原料油、产品油等需要进行样品馏程的分析。该仪器是石油化工研究的必备仪器，同时可为清源创新实验室其他相关科研项目提供检测服务。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 | 使用单位 |  | 购置时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAC AC8634 | AC8634 | 美国PAC | 古雷石化 |  | 2020.12 |  |  |
| DVLS DVLS-8890-8634 | DVLS-8890-8634 | 荷兰DVLS | 河北鑫海石化公司 |  | 2021.07 |  |  |
| JAS 63201 | 63201 | 德国JAS | 中国石油锦西石化 |  | 不详 |  |  |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |
| PAC AC8634 | 数据库非常全面，是石化行业的领航者；分析效率高；分析软件功能强大；一体化的交钥匙方案，仪器到货可直接使用。 |  | 无 |  |  |  |  |
| DVLS DVLS-8890-8634 | 无 |  | 数据库不详，分析软件功能有所欠缺；应用范围窄；国内应用案例少 |  |  |  |  |
| JAS 63201 | 价格较低 |  | 分析软件功能有所欠缺 |  |  |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | AC 8634 |  | DVLS-8890-8634 |  |  | JAS 63201 |
| 主要性能 指标 | 应用范围 | 55.5oC~538 oC |  | 55oC~380 oC |  |  | 最高温度544 oC |
|  | 分析周期 | 约8 min |  | 10-15 min |  |  | 无参数 |
|  | 进样口 | TPI进样口(带EPC模拟蒸馏专用温度程序进样口）；独特设计的进样口密封垫圈，有效保证气密性，保护色谱柱寿命；独特隔垫吹扫，保证高沸点样品无残留干扰分析运行 |  | 高温PTI专用进样口(带EPC)（程序温度进样口）；特质银质密封垫圈 |  |  | 程序升温进样口 |
|  | 进样器 | 16位轻溶剂优化的自动进样器，有效降低样品盘和进样针温度，保证分析重现性，带冷却功能，减少轻组分挥发，蒸发温度更准确；可兼容两个自动进样器；可改变进样速度，最高可达100ms；可另外扩充为150个瓶或更多 |  | 16位自动液体进样器（含16个样品位，3个清洗位）；带光电传感器，自动锁定进样位置；进样前后可以分别用两种不同溶剂清洗针头；可兼容两个自动进样器 |  |  | 16位自动液体进样器 |
|  | 分析软件 | 同时报告出质量和体积百分比；内置动态密度曲线，可将FID检测的质量百分数换算为体积百分数；可与DHA FE数据合并表征原油全馏程数据；关联D86数据，支持D86 STP577, D86 Jetfuel and gas oil双模式数据关联；支持与DHA Merge算法整合，拓宽馏程测定范围，改善超轻组分样品初馏点精度；支持双模式D86数据校准，自动计算并更新校正因子；正构烷烃校准标样峰位置一键定位；包含Naphtha 参考数据库 (68oC~189.5 oC)、Jet Fuel 参考数据库 (131.5 oC~253.5 oC)、生物航煤数据库、费托合成油数据、HEFA合成油数据库、Reference Oil参考数据库(113.8oC~366.3 oC) |  | 同时报告出质量和体积百分比；自动关联柴油闪点；内置动态密度曲线，可将FID检测的质量百分数换算为体积百分数；可生成符合D86的馏程结果和D86的切割点报告；可报告模拟蒸馏实沸点蒸馏结果 |  |  | 可报告质量百分数和体积百分数；可报告 D86关联数据；模拟蒸馏软件包含样品分析、数据处理和报告全过程；提供校正、校验，确保分析过程有效性；确保数据的重复性和再现性 |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 高校及企事业单位使用很多 |  | 国内用户较少 |  | 高校及企事业单位使用较多 |  |
|  | 含税价格 | 约60万元 |  | 约62万元 |  | 约55万元 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 上门安装服务，免费保修1年 ；对用户应用技术上的问题给予免费技术支持；对仪器提供终身售后服务及备品备件供应 |  | 上门安装服务，免费保修1年；对仪器提供永久的技术支持和优良的售后服务 |  | 上门安装服务，免费保修1年；对仪器提供永久的技术支持和优良的售后服务 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承100Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。