清源创新实验室球型度测定仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为球型度测定仪采购。球型度测定仪主要用于对球形样品的颗粒尺寸、形貌、球形度、长径比等形状参数进行分析，球形度的大小直接影响了颗粒的流动性和堆积性能，广泛应用于催化重整、脱氢反应、甲烷重整等反应的研究。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料脱氢反应过程等相关领域的检测使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在石油化工领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

二、技术和服务要求

（一）配置要求

1.1 粒度仪主机              1台

1.2 干法测量模块            1套

1.3 压缩空气分散进样系统    1套

1.4 自由振动自由落体系统    1套

1.5 振动进样器              1个

1.6 压力控制系统            1个

1.7 设备工作站              1个

1.8 标准校正工具            2套

1.9 真空吸尘器              1台

1.10 吸尘器过滤袋           5个

1.11 条形进样槽             1个

1.12 进样漏斗               1个

1.13 进样槽刷               1个

1.14 分散助力插销           1个

1.15 进料槽用插销           1个

1.16 静音空压机             1台

（二） 具体技术要求

1、粒度检测范围0.8um-8mm；

2、最小径级区间0.1um；

3、典型检测样品量20mg-500g；

4、测试精度误差＜0.1%，重复性误差＜0.2%；

5、使用2个高精度摄像头，且全量程范围内无需调整更换镜头；

6、拍摄速率300帧/秒，每帧图片像素400万；

7、测量模式：

7.1、加压气流干法分散模块，测量范围0.8um-5mm，气压调节范围0-460KPa；

7.2、自由落体分散模块，测量范围10um-8mm；

8、分析参数：同时检测颗粒样品的颗粒度信息和形貌信息，包含五种以上的粒度定义：费雷特直径，马丁直径，等效圆直径，弦直径，Stretch径。形貌信息上包含球形度、长径比、对称性、凹凸度、圆润度，透明度等40多种ISO9276定义的形貌参数信息；

9、实时观察检测过程，并可以存储图像分析；

10、粒度测试结果可以与筛分机结果直接拟对。

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少两年，由原厂提供售后服务。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。