清源创新实验室石英微晶天平需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为石英微晶天平采购。石英微晶天平是一种非常灵敏的质量检测仪器，测量精度可以达到纳克量级。石英微晶天平利用了石英晶体的压电效应，将石英晶体电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化，进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的数据，可以用于进行气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度及粘弹性结构检测等。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料、电子化学品制备等领域。更重要的是，该设备具有高分辨检测功能，能对物质的结构进行精细表征，反应更全面的物性信息，提升研究的准确度和深度。该设备的购置，有利于促进清源创新实验室在催化材料以及电子化学品工艺等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

二、技术和服务要求

（一）配置要求

1.1 单通道电子单元    1个

1.2 单通道样品平台    1个

1.3 标准流动池        1个

1.4 高温模块          1个

1.5 操作软件          1套

1.6 数据分析软件      1套

1.7 两通道蠕动泵      1台

1.8 金芯片           10片

1.9 工作站            1台

1.10 二氧化硅芯片     5片

（二） 具体技术要求

1．传感器和样品处理系统：

1.1、传感器或者流动池数量：1个；

1.2、传感器上方体积：≤40μL；

1.3、最小样品体积：≤400μL；

1.4、工作温度：15-65℃，由软件控制；温度稳定性：±0.02℃；高温模块：

1.5、流动速度：0-1mL/min；

1.6、流动池液体接触材料：氟橡胶，钛；

1.7、芯片可选种类：可选芯片涂层种类不少于 100 种，可定制。

★1.8、高温模块：温度范围4-150℃（搭配加热/降温板）；温度稳定性：±0.02℃

1.9、特殊模块可选种类：电化学模块、窗口模块、椭偏模块、PTFE模块、开放模块、ALD模块、湿度模块等

2、频率和耗散因子特性：

2.1、芯片基频范围：4.9MHz≤f≤5MHz；

2.2、频率范围及水中最大耗散因子精度：1-70MHz ，0.05×10-6；

★2.3、最大时间分辨率（一个传感器、一个频率）：每秒大于200个数据点；

2.4、水中最大质量精度： 0.5 ng/cm2 (5pg/mm2)；

2.5、谐频检测：1、3、5、7、9、11、13 倍；

★2.6、谐振电路：开路电压式谐振电路（OCV，电路以高频断开和闭合，闭合过程中记录物质吸附时的频率变化 Δf，断开时记录芯片自由衰减耗散变化 ΔD）。

3、软件：

3.1、数据输入：多个频率和耗散因子数据；

3.2、数据输出： 刚性模型质量和厚度、粘弹性模型拟合质量和厚度、拟合粘度和剪切模

量；

3.3、数据拟合模式：指数拟合、双指数拟合、固定起始指数拟合、延迟起始指数分析、线性拟合

3.4、数据分析方法：位移宏分析、数据范围分析、上升时间分析、最大斜率分析。

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。