清源创新实验室自动滤料测试仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为自动滤料测试仪采购。自动滤料测试仪是滤料开发过程一种先进的表征仪器，可以完成各个粒径下的颗粒物分级过滤效率的测量，并具备极高的重复精度。自动滤料测试仪用于抽吸模式下的分离效率、压差、容尘量和重量分析效率测试，能够满足纺织科学技术、安全科学技术领域的过滤材料物理性能测试，广泛用于口罩及熔喷布、发动机进气滤清器、空调滤清器及通风设备滤材的研发及生产。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是纤维材料等领域。自动滤料测试仪应具备针对滤材过滤性能的各项测试能力，并具备依照ISO 16890标准要求的测试流程和条件，对滤料完成完整测试的能力。同时该测试台应具备其他标准的扩展能力，以满足未来不同测试需求。

二、技术和服务要求

（一）配置要求

1.	主测试台架	                                   1台；

2.	粉尘发生器								           1台；

3.	粉尘发生器温湿度控制装置						    1台；

4.	盐颗粒物发生器（配静电中和器）					 1台；

5.	油雾发生器							             	 1台；

6.	单颗粒物光散射法粒径谱仪（两台气溶胶传感器）	 1台；

7.	0-1200Pa压差传感器							     1台；

8.	0-2500Pa压差传感器							     1台；

9.	0-5000Pa压差传感器							     1台；

10. 触摸屏电脑								         1台；

11. 预装测试台控制软件（ISO 16890）				  1套。

（二） 具体技术要求

1.	★测试台测试能力：

a.	基础测试能力：

a)	压降曲线测试；

b)	初始分级效率；

c)	逐级灰尘加载后的分级效率测试；

d)	容尘量测量；

e)	称重法过滤效率。

b.	基于ISO 16890标准测试条件完成滤材过滤性能测试：

a)	压降曲线测试；

b)	油性和盐性颗粒物初始偏差校验；

c)	初始分级效率；

d)	称重法过滤效率；

e)	自动计算ISO 16890标准所要求的ISO ePM1, ePM2.5, ePM10和ISO Coarse指标；

f)	可自动生成ISO 16890标准测试报告。

c.	提供测试过程原始数据。

d.	滤材上下游各配备一台气溶胶传感器，完成颗粒物数量浓度测量。

2.	测试台架构：垂直测试管路设计

3.	工作方式：负压测试台

4.	体积流量：1-35m3/h

5.	迎面风速：5-100cm/s

6.	压差范围：	需通过3台不同压差传感器覆盖三个量程范围：0-1200Pa，0-2500Pa，0-5000Pa。

7.	滤材测试区域：100cm2

8.	★气溶胶类型：粉尘(如ISO A2 Fine Dust)，盐(如KCl)，油 (如DEHS)

9.	粉尘气溶胶颗粒物要求：

a.	质量浓度最高可达140mg/m³（ISO 细尘）。

b.	需配备专用温湿度控制装置控制粉尘发生器所用压缩空气的温度和相对湿度，以保证粉尘颗粒物在测试过程中持续处于相同环境条件；

10.KCl盐性颗粒物要求：

a.	依照ISO 16890标准要求，在0.3-10um内的12个粒径区间中，每个粒径区间要求至少500个以上的颗粒物。粒径区间分隔参阅ISO 16890标准。

b.	KCl颗粒物需静电中和处理。

11.压缩空气：	6-8 bar，干燥，无油。

12.供电电源：	380/400V, 50/60Hz。

13.颗粒物测量设备类型：单颗粒物光散射法粒径谱仪。

14.测量原理：	90°散射光。

15.光源：白光

16.粒径测量范围：0.2-40μm（分段）

17.颗粒物数量浓度：最大4×104P/cm3

18.★采样通道数量： 64个通道/十进制粒径范围（最多128个通道）

19.测量设备校准：支持用户在现场自行校准

20.★测试台软件功能

a.	软件根据实际测试需求自动切换不同气溶胶发生器

b.	提供压降曲线；

c.	提供粒径范围内分级效率；

d.	支持多分级效率曲线比对及中位径计算；

e.	支持颗粒物逐级加载并测量分级效率；

f.	支持显示80%和95%分级效率对应粒径随时间变化的曲线；

g.	支持显示整体过滤效率随时间变化的曲线；

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。