清源创新实验室柴油模拟蒸馏仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为柴油模拟蒸馏仪采购。项目研究中需要对原料油和产品油的馏程进行分析。柴油模拟蒸馏仪基于模拟蒸馏方法，其数据结果与传统测试方法高度关联，且用时更少，成本更低。该技术可用于工艺的快速决策，同时对炼化产品的质量分析控制提供依据，避免了费时费力的物理蒸馏分析。拟采购的柴油模拟蒸馏仪在项目中承担原料油和产品油的馏程测定任务；同时，该设备还能为各科研团队提供公共检测服务，促进平台建设及人才培养。

二、技术和服务要求

（一）总体要求

1.1适用于柴油样品的馏程分布分析。

1.2可实现多样品分析自动化。

1.3模拟蒸馏软件可生成沸点对保留时间或沸点对质量百分数的曲线和数据表。

1.4工作条件：

1.4.1工作电源：220V，50Hz；

1.4.2环境温度：5~40 oC；

1.4.3湿度范围：20-80%相对湿度。

（二）配置要求

2.1Agilent 8890色谱主机                                1套

2.2程序升温进样口                                     1个

2.3火焰离子化检测器FID                               1个

2.4柱箱液氮低温制冷套件                               1套

2.5快速蒸馏专用柱                                     1根

2.6参考标样                                           1套

2.7液体自动进样器，带16位转架                        1套

2.8模拟蒸馏专用软件组件                               1套

2.9分析数据方法和光盘                                 1套

2.10中馏分模拟蒸馏数据库（最新版）                     1套

2.11电脑和打印机                                      1套

2.12附件、备件和消耗品                    提供两年备品备件

（三）具体技术要求

3.1色谱仪配置的工作站品牌必须为中文操作界面，必须与仪器品牌一致，一体化无缝安装，不得采用第三方软件，系统采用CDS平台，而且能同时操控多套D86馏程仪，模拟蒸馏和PONA分析仪，同时实现控制设备，修改参数，数据处理以及生产报告等操作。

3.2制造商通过ISO 9001质量体系认证和ISO/IEC17025校准实验室能力认证，且提供证明材料。

3.3投标商在中国境内必须提供培训实验室，且通过ISO 9001质量体系认证，提供模拟蒸馏仪实际操作，样品比对，软件操作和维修保养服务。

3.4投标商在国内石油化工行业近3年必须有至少3家，共8台（套）同型号设备或以上成功案例，并提供合同证明材料。

3.5模拟蒸馏软件必须能生成沸点对保留时间或沸点对质量百分数的曲线和数据表，并提供证明材料。

3.6仪器性能保证值及技术参数

3.6.1柱箱

a.温度范围：室温以上4 oC ~450 oC；

b.液氮冷却：-80 oC到450 oC &CO2冷却：-40 oC到450 oC；

c.温度设定：0.1 oC；程序设定升温速率0.1 oC /min；最大升温速度：120 oC /分钟；

d.温度稳定性：当环境温度变化1oC时，优于0.01oC；

e.程序升温：20阶21平台；

f.最大运行时间：999.99分钟；

g.降温速率：从450 oC降至50 oC < 4分钟。

3.6.2进样口

a.TPI进样口(带EPC模拟蒸馏专用温度程序进样口）；

b.进样口密封垫圈，有效保证气密性，保护色谱柱寿命；

c.隔垫吹扫，保证高沸点样品无残留干扰分析运行；

d.最高使用温度450oC；

e.压力设定范围：0-100psi，精度0.001psi。

3.6.3总流量设定范围

a.N2:从0到500 mL/min；

b.H2:或He：从0到1250 mL/min；

c.可接大口径毛细管柱；

d.流量控制：具有恒流，恒压操作模式的电子气路控制。

3.6.4 16位轻溶剂优化的自动进样器

为模拟蒸馏轻溶剂优化定制的自动进样器，有效降低分析过程中样品盘和进样针的温度，保证分析重现性。

a.可兼容两个自动进样器；

b.可改变进样速度，最高可达100ms；

c.样品盘可放置16个样品瓶，且可另外扩充为150个瓶或更多。

3.6.5氢火焰离子化检测器（FID）

a.最低检测限（十三烷）：<1.2 pg C/s；

b.线性动态范围：>107(±10%)；

c.最高1000 Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5 ms的峰；

d.用于三种气体的标准电子气路控制：空气：0~800 mL/min & 氢气：0~100 mL/min &尾吹气（N2或He）：0~100 mL/min；

e.熄火检测和自动重新点火；

f.最高操作温度450oC。

3.6.6技术参数

a.自动进样器将样品注入系统后，通过温度程序进样口将样品逐步汽化，在色谱柱中根据样品组分的沸点不同由低到高分离，逐渐全部到达FID检测器。馏程分析专用软件将信号处理成为馏程结果。

b.TPI进样口定制的模拟蒸馏专用，防止由于溶剂进样所带来的过载，保证样品在衬管中气化，改善色谱峰形状，并截留不可挥发性组分，保护色谱柱清洁，降低维护成本；进样口密封垫圈能够保证高温运行条件下的气密性，延长色谱柱寿命；隔垫吹扫功能能够消除进样垫杂峰，保证高沸点样品无残留干扰分析运行，延长色谱柱寿命，同时降低空白背景；优异的重复性和再现性，确保模拟蒸馏IBP/FBP的准确性。

c.随机配备进口全量程的校正样品和参考样品，可确保实验数据准确可靠。配备自冷却自动液体进样器，防止轻组分挥发，测定结果准确。模拟蒸馏分析仪出厂前做严格测试，同时按照指定方法在工厂完成出厂前的调试，仪器到达用户现场即可直接使用，是完全的交钥匙工程。

d.专用的模拟蒸馏计算软件：专用的模拟蒸馏软件内置动态密度曲线，可以将FID检测的质量百分数准确换算为体积百分数；可与DHA FE数据合并表征原油全馏程数据；与减压蒸馏实验测定法结果关联，给出ASTM D86报告。

e.模拟蒸馏软件操作方便，界面直观，能引导快速的工作流程(一键查看拖放、智能筛选)；可设置结果的导入、处理、报告和LIMS的转换；自动扣除空白、自动校正、系统验证；定义不同的测试方法和产品类型；可选择馏出开始和结束计算算法，溶剂检测和排除；可自定义QC和校准方式定义，具有QC控制图查看功能，方便查看质控情况（通过/不通过）；DHA和原油数据拖放拟合功能；对所有关联文件的自动审计追踪功能。

f.可关联到物理蒸馏D86；可将分析结果转化为体积百分比；计算切割点和馏出量点(ASTM D7215)、体积平均沸点(VABP)、芳烃指数(BMCI)、平均摩尔质量。

g.报告选项，根据样品类型配置，可报告色谱图和沸点分布曲线、计算参数表、质量控制报告检查表、色谱峰倾斜度和色谱柱分离度参数报告、对于原油样品，高温模拟蒸馏中将质量百分数转化为体积百分比、专用报告、沸点对保留时间或沸点对质量百分数的数据表和曲线、多种格式报告输出，如CSV、PDF文件，以便在模拟蒸馏软件外查看、直接导入Excel或直接上传到LIMS系统。

（四）服务要求

4.1供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

4.2用户通知供应商安装时间，供应商在接到通知后为用户进行安装。

4.3供应商提供的标准安装的服务内容包括：1）仪器的安装；2）仪器、软件的操作培训。

4.4安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）一年。

4.5供应商应用工程师提供现场培训，培训内容包括：仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法，进行常规维修保养。

4.6用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

4.7客户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在72小时内到达现场。