清源创新实验室球形度分析仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)小中试基地拟购置球形度分析仪，用于分析球形催化剂、条形催化剂、异形催化剂等的粒度、粒形、球形度、长径比、圆润度等。

清源创新实验室小中试基地承担催化剂放大制备及产业化研究工作，但目前没有球形度分析仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，清源创新实验室小中试基地经过多轮讨论，一致认为，球形度分析仪是清源创新实验室小中试基地目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室小中试基地申请购置一台主要服务于清源创新实验室小中试基地、性能指标能够满足科研和产业化需要、精确度高、性能稳定可靠的球形度分析仪。

二、技术和服务要求

（一）总体要求

1.1适用于分析球形催化剂、条形催化剂、异形催化剂等的粒度、粒形、球形度、长径比、圆润度等。

1.2无需氮气或氦气等压缩气体的辅助，便于操作和移动。

2．工作条件

2.1 工作电源：220V，50HZ

2.2 环境温度：10-30℃；

2.3 湿度范围：＜90%

（二）配置要求

3.1 LED光源                                           1套

3.2高速成像系统                                       1台

3.3自动进样系统                                       1个

3.4操作软件                                           1套

3.5计算机                                             1台

3.6附件、备件和消耗品：提供两年备品备件

（三） 具体技术要求

4.1 测试原理和方法：符合ISO 13322-2和 9276-6，测量方法：干法

4.2 测量范围: 22um-8mm

4.3 光源：LED

4.4 镜头：至少具备一个高速镜头

4.5 拍摄速率：至少100张图像/秒

4.6 分辨率：不低于2448×2050

4.7分析时间：根据具体的样品1-5分钟

4.8 具备自动控制振动进样器

4.9具有过滤或筛选功能

4.10可以同时检测颗粒样品的形貌信息，包含但不局限于球形度、长径比、对称性、凹凸度、圆润度等信息

（二）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：1仪器的安装。2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）一年。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.客户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障， 厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在72小时内到达现场。