清源创新实验室旋转流变仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置旋转流变仪，用于测量材料剪切速率、剪切应力、振荡频率、应力应变振幅等流变数据，计算样品的黏度、储能模量、损耗模量等流变学参数，是材料领域应用最广泛的流变测量仪器。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有旋转流变仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，旋转流变仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的旋转流变仪。

二、在该项目中所承担的任务

旋转流变仪可以研究从低黏度流体到高强度固体样品的流动和变形特性。目前清源创新实验室尚无旋转流变仪，该设备的购买可供实验室各研究方向使用，该设备的购买可供实验室各研究方向使用。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在高分子等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | 美国TA | 奥地利Anton Paar | 美国Thermo Scientific |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 | HR20 | MCR 302e | MARS 60 |
| 仪器归属 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 马达类型 （惯量越低越好） | 低惯量托杯马达，电机没有永磁铁； | 无刷直流马达，电机包含永磁铁 | 托杯马达 |
| 轴承类型 | 磁悬浮止推轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
| 最小扭矩 | 1nN.m | 0.5nN.m | 2nN.m |
| 最大扭矩 | 200mN.m | 230mN.m | 200mN.m |
| 扭矩分辨率 | 0.1 nN.m | / | 0.1 nN.m |
| 频率范围 | 1*10-7 ~ 100hz | 1*10-7 ~ 628hz | 1*10-6 ~ 100hz |
| 角速度范围 | 0 ~ 300 rad/s | 0 ~ 314 rad/s | 0~4500 rpm |
| 位移分辨率 | 2 nrad | / | 12nrad |
| 应变切换时间（达到设定值99%） | 15 ms | / | / |
| 速率切换时间（达到设定值99%） | 5 ms | / | 10 ms |
| 法向力范围 | 0.005N ~ 50 N | 0.005~50N | 0.01~50N |
| 法向力分辨率 | 0.5mN | 0.5mN | 1mN |
| 加热模块 | 环境控温炉体，最高温度600℃ | 高温控温模块，最高温度400℃ | 电加热模块，最高温度400℃ |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。