清源创新实验室微量形态硫及快速DHAPONA一体化分析仪进口产品需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为微量形态硫及快速DHAPONA一体化分析仪采购，用于检测分析天然气、液化气及石脑油中微量形态硫以及石脑油、汽油中详细烃（DHA）组成及族组成（PONA）。要求仪器根据微量硫化物分析时间依样品不同而不同，DHA/PONA分析时间为30分钟左右。以主流进口气相色谱仪为平台，配备脉冲火焰光度检测器（PFPD），采用多阀多柱系统，通过定制设计，满足气态及液态两种相态样品的进样分析，用于分析检测天然气、液化气及石脑油、汽油中形态硫。各种形态硫的检测结果加和即为其总硫含量。该设备的购置，有利于促进清源创新实验室在专用化学品等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

二、技术和服务要求

##### （一）配置要求：包括但不限于以下配置

（1）气相色谱仪主机+分流/不分流进样口（惰性）

（2）PFPD检测器

（3）FID检测器

（4）液体自动进样器

（5）一个六通阀

（6）两根优选的毛细管色谱柱（微量形态硫分析和详细烃DHA分析）

（二） 具体技术要求

        - 提供原厂代码详细烃分析进口软件包（*非贴牌），专用软件具有开放功能，用户可以增加并编辑组分信息。软件需具备以下功能：

        - （1）	依据相应标准方法方法完成详细烃DHA及族组成PONA的分析；

        - （2）	通过Kovats指数优化校验及色谱峰鉴别；

        - （3）	全自动、高分离度的色谱分析方法、软件包含实际样品和参考样品的实时对比功能；

        - （4）	程序预设定有利于提高峰鉴别的可靠性；

        - （5）	简单点击就可以查看和调整组分的鉴别、具备组分定性拖拽功能、自动对齐功能；

        - 报告含色谱图，且包括PIONA、马达法辛烷值、研究法辛烷值、溴值、雷德蒸气压、芳潜含量（可定制）、总热量和净热值、C/H比，密度，平均分子量和实沸点报表的多项报告选择。

        - 通过测试校正样和质控样，可以校验仪器是否处于正常工作状态（即硬件、软件和方法是否正常，可以开始测定未知实际样品）。

        - 供货方提供该分析仪标准样品，包括硫化物分析用标准气体、DHA/PONA分析校正样和参考样。

        - （6）	工作站电脑配置工作站配置不低于：主流品牌，Core i5-7500以上/16G(DDR4 2666)/1TB 、至少21"液晶显示器

        - （7）	仪器配置符合ASTM D5504、D6228、D5623、D5134等方法要求，色谱仪主机至少满足以下指标；

        - （8）	色谱仪主机一般参数：

        - 8.1：7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。

        - 可用浏览器界面远程控制仪器，浏览器界面可提供智能移动访问功能使用的界面，可以查看设置信息、解决问题、自动检查泄漏（无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。

        - （9）柱温箱

        - 9.1：温度范围：室温以上 4–450 °C；

        - 9.2：温度精度：0.1℃；程序设定升温速率0.1℃/min;

        - 最大升温速度：120℃/分钟

        - 9.3：温度稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃

        - 9.4：程序升温：20阶21平台；

        - 9.5：降温：柱温箱在 4.0 分钟内（22 °C 室温）

        - 从 450 °C 冷却到 50 °C（带柱温箱插件附件为 3.5 分钟）；

        - （10）分流/不分流进样口(EPC)

        - 10.1：压力精度：±0.001 psi；

        - 10.2：流量精度：0.01ml/min；

        - 10.3：最高使用温度：400℃；

        - 10.4：进样口分流比范围：1-12500:1；

        - （11）配火焰离子检测器（FID）

        - 11.1：最高使用温度：450℃；

        - 11.2：最低检测限：<1.2pg C/s（正十三烷）；

        - 11.3：线性范围：>107(±10 %)

        - 11.4：最高 1000 Hz 的数据采集速率适合半峰宽仅5 ms的峰；

        - 11.5：用于三种气体的标准电子气路控制：空气：0–800 mL/min & 氢气：0–100 mL/min &尾吹气（N2 或 He）：0–100 mL/min

        - 11.6：具有熄火检测和自动重新点火

        - （12）配脉冲式火焰光度检测器（PFPD）：

        - 满足硫，磷以及其他26种元素的高选择性高灵敏度检测。

        - （13）检测器主体：

        - 检测元素：能够选择性的测定28种元素。

        - 检测通道：支持双通道检测和信号输出。

        - （14）*GC兼容性：可安装使用于各大知名气谱厂商的气相色谱上：Agilent，Shimadzu，PE，等。

        - （15）检测器能够提供适配各种气相色谱仪的接口。

        - （16）检测器满足以下技术指标：

        - 16.1：最大检测器温度：420℃

        - 16.2：选择性：S/C>106；P/C：>105

        - 16.3硫检测灵敏度：<1 pgS/秒；磷检测灵敏度：100 pgP/秒

        - 16.4线性动态范围：硫(二次响应)>103；磷>103

        - 检测器控制器提供以下连接：2个独立的模拟输出(0-1V)，PMT光电倍增管连接，点火电缆，示波器(BNC)连接，RS-485接口，以及1个气相色谱仪启动信号输入。

        - （17）控制软件：

        - 标配PulseView实时波形控制软件，能够实时显示发射光谱。

        - PulseView软件，能够对检测器的每一次脉冲的波形提供实时显示，并具备将不同等级的脉冲放大以便进行精密评价的能力。

        - PulseView软件，能够用于安装调试、操作运行及检测器参数设定和优化。

        - PulseView软件，能够允许使用者调整改变以下参数：PMT 电压，点火器电流，触发水平，范围与衰减，零点，模式类型，以及所有控制门参数（启动，停止，双门复位系数等）。

        - PulseView软件，允许使用者将上述参数上载到检测器控制器，并存储在动态随机存储器（RAM）和非动态电子程序中。

        - PulseView软件，具备将所有被选定的脉冲波形记录与存储在微机的硬盘上的功能。

        - （18）自动液体进样器

        - 18.1：配不小于16位自动进样器；

        - 18.2：带光电传感器，自动锁定进样位置；

        - 18.3：进样前后可以分别用两种不同溶剂清洗针头

        - （19）工作站具有与LIMS系统连接的硬件能力；

        - （20）环境温度：15-35˚C，环境湿度：5%~95%RH；

        - （21）电源：220V，50Hz；

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少2年。

5.在仪器安装现场，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。