清源创新实验室高碳数聚合物成分分析仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置高碳数聚合物成分分析仪，用于进行PAO合成实验中聚合产物的组分含量分析。以C8-C12为原料获得的聚合产物组分中，四聚及以上的产物在气相色谱中无法测出其含量，需要用高碳数聚合物成分分析仪来进行产物组分含量分析，但目前实验室没有高碳数聚合物成分分析仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，高碳数聚合物成分分析仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的分析仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的高碳数聚合物成分分析仪。

二、在该项目中所承担的任务

高碳数聚合物成分分析仪是一种非常灵敏的检测仪器，主要用于C8到C90的聚合物碳数分布分析。高碳数聚合物成分分析仪自动进样器将样品注入系统后，通过温度程序进样口将样品逐步蒸发，在色谱柱中根据样品的沸点不同由低到高分离，依据ASTM D7169等方法分析样品的馏程范围。可同时报告质量和体积百分比报告。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料等领域。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在催化材料以及电子化学品工艺等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | 荷兰AC | 德国JAS |
| --- | --- | --- |
| 仪器型号 | SIMDIS D7169 | JAS-63202-99 |
| 仪器用途 | 用于C8到C90的聚合物碳数分布分析 | 用于高碳数样品的模拟馏程分析 |
| 柱箱 | a.温度范围：室温以上4℃~450℃ b.液氮冷却：-80℃ 到 450℃ &CO2冷却：-40 ℃到450℃ c.温度设定：0.1℃；程序设定升温速率0.1℃/min; 最大升温速度：120˚C/分钟 d.温度稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃ e.程序升温：20阶21平台 f.最大运行时间：999.99分钟 g.降温速率：从450℃降至50℃< 4分钟 | a.控温范围：高于环境温度4-450℃ b.最大升温速率：120℃/min；可扩展至1500℃/min以上 c.快速冷却时间：从400˚C到50˚C小于4分钟 d.温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C e.最大运行时间：999.99分钟 |
| 进样口 | a.程序升温进样口(带EPC模拟蒸馏专用温度程序进样口） b.独特设计的进样口密封垫圈，有效保证气密性，保护色谱柱寿命 c.独特的隔垫吹扫，保证高沸点样品无残留干扰分析运行 d.最高使用温度450˚C e.压力设定范围：0-100psi，精度0.001psi *f.必须使用金属密封圈，提供证明材料。 | a.压力设定范围为0~100 psi，控制精度0.001psi b.★最高使用温度500℃，最高升温速率720℃/分； c.惰性化处理，可以有效降低目标组分的吸附和损失 d. ★加热降温速度快，从450℃降到100℃时，用时不到3.5分钟。无需加额外冷源。 e. ★采用CAPTM开槽滚花螺母与密封垫圈的组合，使用户容易更换色谱柱； f. ★程序升温进样口采用低热容轻质特殊设计，即使温度设置高于500℃，进样口表面依然保持较低的温度，手可触摸，因此有效地保证了待分析样品，不会因为靠近高温源而受到损失。 |
| 总流量设定范围 | a.N2: 从0 到200 mL/min b.H2: 或He：从0 到1250 mL/min c.可接大口径毛细管柱 d.流量控制：具有恒流，恒压操作模式的电子气路控制 | 0~1250mL/min |
| 16位轻溶剂优化的自动进样器 | (a) 可兼容两个自动进样器 (b) 可改变进样速度，最高可达100ms (C) 样品盘可放置16个样品瓶，且可另外扩充为150个瓶或更多 | 液体自动进样器 样品位数： 共16位及以上。 |
| 氢火焰离子化检测器（FID） | a. 最低检测限（十三烷）：< 1.2 pg C/s b.线性动态范围：> 107 (±10 %) c.最高1000 Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5 ms的峰 d.用于三种气体的标准电子气路控制：空气：0-800 mL/min & 氢气：0-100 mL/min &尾吹气（N2 或 He）：0-100 mL/min e.熄火检测和自动重新点火 f.最高操作温度 450 °C | a.电子压力/流量控制(EPC) b.具备自动熄火检测功能 c.采样速率1000Hz d.检测限（对十三烷）：<1.2 pg C /s e.线性动态范围：>107 |
| 技术特征 | *a.专用分析软件: 专用的高聚物碳数分析软件，报告聚合物原料各碳数及馏程分布 *b.具备直接连接连机操控PONA组成分析，并直接读取常压D86和减压馏程仪数据，进行馏程数据校准，提供工作站截屏证明材料 c.随机配备进口全量程的校正样品和参考样品，可确保实验数据准确可靠。 *d.可计算NOACK - DIN 51581-2，MOV - ASTM D6417；切割点、闪点、体积平均沸点 (VABP)、芳烃指数 (BMCI)、平均摩尔质量 | a.该分析仪用于分析高碳数样品。符合ASTM D7169等方法标准。测定馏分的实沸点温度高达750℃（碳数为C120）。 b.所有的高温模拟蒸馏包都提供用于确定保留时间和沸点关系的定性校正样品（正构烷烃混合样）和保证整个分析有效性的参考样（已知沸点的烃类实际馏分）。 c.高温模拟蒸馏软件自动进行校正, 校验, 样品分析和数据处理，以确保整个分析过程有效。 d.在出厂前均经过测试，到用户现场后再现工厂测试的结果。交钥匙系统: 按用户指定方法进行工厂调试，降低现场安装调试风险。 e.可以报告质量百分数和体积百分数。 程序升温进样口 a.最高使用温度500℃，最高升温速率720℃/分； b.加热降温速度快，从450℃降到100℃时，用时不到5.3分钟。无需加额外冷源。 c.采用CAPTM开槽滚花螺母与密封垫圈的组合，使用户容易更换色谱柱； d. 程序升温进样口采用低热容轻质特殊设计，即使温度设置500℃，进样口表面依然保持较低的温度，手可触摸，因此有效地保证了待分析样品，不会因为靠近高温源而受到损失。 |
| 精密度 | 优于ASTM D7169 精密度范围 | 符合ASTM D7169精密度要求 |
| 水、电、气等外部条件要求 | 尺寸（cm） 高×宽×厚：49cm×78cm×51cm； 电源要求（V，Hz）:220V，50Hz电源，±5%; 重量（Kg）: 60; 仪器操作环境条件:5~40°C | 电源：220V，50Hz电源，±5% 环境温度：15-35˚C 环境湿度：5%~95%RH 氦气：99.999% 氢气：99.999% 空气：纯净空气 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气、废液可由通风净化系统及废液收集系统处理，不会产生安全性问题。