清源创新实验室智能微波灰化炉需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为智能微波灰化炉采购。项目研发中需对合成树脂、炭黑原料油灰分测定、ICP样品的前处理，该仪器可实现真正的快速升温－灰化－冷却，不经碳化直接完成灰化，节约时间。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是合成树脂、炭黑和ICP前处理样品制备等领域。该设备的购置，有利于促进清源创新实验室在合成树脂和炭黑原料研究等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

二、技术和服务要求

（一）配置要求

1.1 微波灰化主机                              1套

1.2 排风装置                                  1套

1.3 快速冷却系统                              1套

1.4 压缩空气气流放大排风系统                  1套

1.5 相关随机配置清单、工具                    1套

1.6 50ml无需恒重的石英纤维坩埚                1批

1.7 20ml无需恒重的石英纤维坩埚                1批

（二） 具体技术要求

1. 制造商具有微波仪器设计和生产(Design and manufacture of microwave products) 的ISO9001质量证书，CE安全证书。具有连续非脉冲微波 (Continuously Variable Microwave) 证书（请提供认证机构出具的证书）； 且仪器采用大屏幕触摸屏智能操作系统，一键式操作；一体化主机具有完整的软件，无需任何外接设备，即可完成全部功能和操作。

2. 微波源采用专业双磁控管设计，整机安装功率≥2500W，微波输出功率≥1950W，精确的温度控制和闪电般的快速升温，实现灰分的快速测试；微波灰化腔在20分钟内可快速升温至800℃。

3. 微波内腔的微波热导体需采用环形聚能热导体即三维立体包裹式加热体，确保温度均匀性符合ASTM标准，腔内各点温度差不超过1℃。

4. 为确保微波灰化马弗炉的技术先进性、性能稳定性及实验安全性，配置具有快速冷却功能的石英纤维坩埚，可在30秒内从1000℃冷却到室温；

- 采用强化陶瓷及石英纤维绝缘材料的灰化内腔。

- 有机样品处理量≥200g。

7. 最高操作温度可选1200℃，控制精度±1℃，可进行快速梯度升温，最高温度连续工作时间 ≥ 24小时。

8. 配置高精度温度控制系统，从仪器顶部安装至灰化腔内，可有效避免温度传感器直接接触到坩埚而引起的温度偏差；同时能在实验过程中实时监测灰化腔中心温度。

9. 采用内置可溯源温度传感器：双头K型双头热电偶，可溯源至NIST标准，随机带有校正证书。双头热电偶一端接温度控制，另一端接温度验证器，以符合ISO和GLP管理程序的要求。

- 系统内置符合NIST标准的可溯源标定体系，确保8步16段升温－保温全过程温度控制精度准确可靠。

- 系统具备红外警戒和机械保护双重安全装置保证误操作时的仪器安全。

- 红外安全监控温度传感器，随时监控炉腔开口处温度，在高温条件下，杜绝炉门意外打开或关闭；内置自锁装置，防止炉门意外开启，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断。

13. 仪器配备踹流排风系统，能迅速排除实验过程中产生的大量烟气，避免烟气无法及时排出导致的突然爆燃。

- 样品可不经炭化操作直接完成灰化，快速升温/快速灰化/快速冷却技术，数十倍缩短样品分析时间，改善实验安全管理；省略了样品放进灰化马弗炉前蒸发水分、燃烧除去有机物的炭化过程；灰化内腔及排气管通道，具有超强耐腐蚀性。

- 可设置自动开关机、程序升温、数据存储。

- 温度传感器温度标定的时间和数据在仪器内会自动保存。

17. 左右开启式安全门，结合前置安全门托，确保操作的安全性。

- 适用所有类型坩埚，包括金属坩埚。

- 仪器具有以下标准接口：两个标准串行接口，一个并行接口用于连接可扩展的外部设备如LIMS、天平、打印机及电脑等。

- 应自带监测系统：防止微波泄露。

21. 微波磺化：仪器可加组件完成扩展功能。

22. 磁控管终身免费保修换。

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。

5.在仪器安装现场，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括：仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法，进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

- 9.仪器出现故障时，买方第一时间联系厂家技术工程师。若在线无法排除故障，则买方联系代理协调仪器厂家上门维修事宜，保修期内差旅费和备品备件费用由仪器代理商承担。从仪器报修日到恢复正常使用日的修理周期为 10个工作日，超出10个工作日，买方需要测试的样品将委托第三方检测机构进行检测分析，期间产生的邮寄费、测试费等所有费用由仪器厂家承担。