清源创新实验室制备型气相色谱仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为制备型气相色谱仪采购。项目研究中需要对聚烯烃材料、石油化工产品中的微量或痕量物质进行富集、提纯。其微量或痕量物质的纯度和浓度得到了提升，可以满足后续红外、核磁等测试的要求，能够进一步对未知物中的单一组分的化学结构进行更精准的定性；也可以利用该设备对复杂样品中的有效成分进行富集提纯，满足后续研究中对实验样品浓度的要求。拟采购的制备型气相色谱仪在项目中承担聚烯烃材料、石油化工产品中微量或痕量物质的检测任务，并制备高纯化的标准物质。

二、技术和服务要求

（一）总体要求

1.1可以实现微量或痕量物质进行富集、提纯，并制备高纯化的标准物质。

1.2可实现样品分析自动化。

2．工作条件

2.1 工作电源：220V，50HZ；

2.2 环境温度：15-35℃；

2.3 湿度范围：5-90%相对湿度。

（二）配置要求

3.1 气相色谱和质谱检测器                                1套

3.2 多功能自动进样                                      1套

3.3 馏分收集器                                          1台

3.4 系统操作工作软件                                    1套

3.5 品牌计算机和激光打印机                              1套

3.6 色谱耗材：色谱柱6根（型号自选），样品瓶1000个(带瓶盖及垫片)，及提供两年耗材。

（三） 具体技术要求

4.1系统要求

4.1.1 运行环境温度：15～35℃；运行环境湿度：15～90%

4.1.2保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性<0.5% RSD

4.1.3仪器主机配有不小于7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列.可以实现远程IP直连，即在浏览器直接输入色谱主机IP地址即可实现远程连接。非使用windows远程桌面登录控制仪器的电脑来实现远程控制仪器（需提供技术证明材料予以佐证）

4.1.4具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器。仪器主机面板上有不少于6个智能钥匙接口，可以识别和记录色谱柱信息。（需提供技术证明材料予以佐证）

4.1.5 GC可在序列运行时自动执行评估，记录和评估GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音等，可在序列运行时自动执行检测器评估，以确保仪器和检测器的性能。仪器可以根据评估结果，选择中止或继续序列运行

4.1.6 主机自带数据存储功能，为确保未来数据的容量，自带内存应不低于4GB

4.1.7自带三维备件查找货号功能（须提供软件查询的截图证明）

4.2 柱温箱

4.2.1操作温度：室温以上4℃～450℃，温度设置分辨率：0.1℃

4.2.2程序升温：≥32阶/33平台

4.2.3室温稳定性:室温每变化1℃时,柱温变化：<0.01℃

4.2.4双通道色谱柱流失补偿

4.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温到50℃，不超过4分钟

4.2.6最大升温速度:≥120℃/min；

4.3 电子气路控制

4.3.1可以安装不少于8个EPC模块，提供多达19个通道的EPC控制

4.3.2采用最新的EPC电子气路控制，控制精度0.001psi （软件和硬件上均能设定）

4.3.3大气压力传感补偿高度或环境的变化

4.3.4具有多种EPC操作模式——恒流、恒压、程序升流、程序升压，脉冲压力

4.3.5可选微板流路控制系统，通过该技术可以实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹，可具备换柱子不卸真空功能（需提供产品微板流路控制技术的公开发行的文献证明予以佐证）。

4.4 分流/不分流毛细管进样口

4.4.1最高使用温度：400℃

4.4.2压力设定范围：0psi～100psi或更宽, 控制精度0.001psi（在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动，验收指标）

4.4.3总流量设定范围：0 ml/min～500ml/min (以N2为载气时)，0 ml/min～1250ml/min (以H2或He为载气时)

4.4.4进样口具备顶部快速翻转更换衬管功能，卡扣式设计，更换衬管无需拆卸螺丝，无需停机，在线快速完成衬管完好更换（需提供实物图片及注释予以佐证）

4.5 冷进样口（选配）

4.5.1 冷进样口是程序升温进样口，进样口温度范围：-150-650℃，最小增加值：1℃

4.5.2 可选择四种制冷方式（液氮制冷，液态CO2制冷，半导体制冷，循环冷浴制冷）

4.5.3 升温速率：最大可达12摄氏度/秒

4.5.4 进样口可选择有无吸附剂衬管，且可更换不同种类吸附剂，增强富集效果

4.5.5 进样口具有分流/不分流、溶剂排空、大体积进样模式；

4.5.6 无隔膜进样头设计，密封效果好，避免交叉污染。

4.5.7 进样口后期可升级热脱附功能，与脱附室直接连接，实现无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染；同时配置搅拌吸附选项，用于磁力搅拌吸附萃取SBSE。

4.6 自动进样器

4.6.1单套进样塔位数≥16位（2ml）

4.6.2扩展盘：不少于150位（2ml）的方形扩展盘（样品瓶托盘数不小于3块，单块瓶位不少于50位）

4.6.3最大进样体积：250uL

4.6.4样品最小进样体积：10 nL

4.6.5 配备双塔，并可双塔同时进样

4.6.6 增配升级模块，可实现样品自动标准添加、自动在线衍生等功能（需提供制造商盖章的应用材料予以佐证）

4.6.7 自动进样器具有可升级加热/混合/条形码阅读器模块（需提供制造商盖章的应用材料）

4.7 火焰离子化检测器（FID）

4.7.1最高使用温度450℃

4.7.2自动灭火检测，可自动点火

4.7.3最低检测限：<1.2pg碳/秒，最高 1000 Hz 的数据采集速率适合半 峰宽仅 5 ms 的峰

4.7.4线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析

4.8 质谱检测器

4.8.1 质量数范围：1.6amu ～ 1000amu或更宽

4.8.2 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

4.8.3 EI灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）;全扫描（EI源）：1pg八氟萘（OFN），进样体积1μL,信/噪比≥5000：1；

4.8.4 最大扫描速率：≥20,000amu/秒

4.8.5 最低检出限（IDL）：≤10fg

4.8.6 动态范围：全动态范围为106

4.8.7 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

4.8.8 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入

4.8.9 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

4.8.10 离子源:配有有两根长效灯丝的高效电子轰击源(EI源)，采用完全惰性的材料制成，而非采用惰性涂层,灯丝电流0μA～300μA；

4.8.11 离子化能量：5 eV ～240 eV或更宽（需提供技术证明材料予以佐证）

4.8.12 离子源温度：独立控温，150˚C ～350˚C可调

4.8.13质量分析器：共轭双曲面四极杆，保障理想的四极杆电场；四极杆采用低膨胀率材料制成，整体镀金设计，可热清洗，配备独立控温单元，最高加热温度不低于200℃。（非预四极杆加热，需提供证明材料佐证）

4.8.14 检测器：长效高能量三通道电子倍增器

4.8.15 气质接口温度: 独立控温，100℃～350℃或更宽

4.8.16 分子涡轮泵抽速≥255L/S

4.8.17 具备早期维护预报功能（EMF）

4.8.18 支持氢气做载气，支持升级氢气惰性离子源，优化使用氢气做载气的谱图保真度。

4.9 馏分收集系统

4.9.1 馏分制备器在气相色谱分离后对各组分进行自动收集，备有至少六个样品捕集阱和一个废弃物捕集阱；

4.9.2组分洗脱：采用柱后溶剂注入洗脱技术；

4.9.3 微处理器控制，切换时间间隔最小0.01min，有极好的收集重现性；

4.9.4 整个样品流路无阀，无冷热点；

4.9.5 手动捕集阱操作: 简便方法的开发和优化；

4.9.6 基于Windows的软件: 友好的用户操作界面；

4.9.7 分组收集化合物: 可将化学性质接近的化合物收集在一起；

4.9.8 富集痕量组分: 数百次进样可进行单个化合物的多次收集；

4.9.9 零死体积: 化合物在转移至捕集阱时无泄漏；

4.10 数据处理系统

4.10.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

4.10.2 软件：中/英文可选三通道压力控制。

4.10.3 原装工作站软件，可手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

4.10.4 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

4.10.5 最新NIST库套装

4.10.6 具有保留时间锁定软件及可视化色谱图形编辑软件。

4.10.7 操作环境：Windows 10。

4.10.8全中文在线帮助软件。

4.10.9 智能预警功能，可以监控仪器状态，并以电子邮件形式发出提醒，通知您何时更换关键消耗品及执行预防性维护等。

三 服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。

5.在仪器安装现场,，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

9.仪器出现故障时，买方第一时间联系厂家技术工程师。若在线无法排除故障，则买方联系代理协调仪器厂家上门维修事宜，保修期内差旅费和备品备件费用由仪器代理商承担。从仪器报修日到恢复正常使用日的修理周期为 10个工作日，超出10个工作日，买方需要测试的样品将委托第三方检测机构进行检测分析，期间产生的邮寄费、测试费等所有费用由仪器厂家承担。