清源创新实验室高温固体碳硫仪需求概况

一、项目概况（采购标的）

本项目为高温固体碳硫仪采购。高温固体碳硫仪是一种常用的碳硫含量分析设备，高温固体碳硫仪对碳硫有着高灵敏度响应，碳和硫分析模式使用测定范围从 ppm 到wt%的宽范围 NDIR 非色散红外检测器。高温固体碳硫仪利用红外碳硫分析仪的分析原理，将试样在高温炉中通氧燃烧，生成并逸出CO2和SO2气体，用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离，然后测定CO2和SO2的含量，再换算出试样中的碳硫含量。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是催化材料、炭黑产品、电子化学品制备等领域。该设备的购置，有利于促进清源创新实验室在催化材料、电子化学品和炭黑产品工艺等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

二、技术和服务要求

（一）配置要求

1.1高温固体碳硫分析仪                                        1套

1.2陶瓷样品舟                                              1000个

1.3干燥剂                                                    450g

1.4石英棉                                                    1包

1.5 碳酸钙                                                   100g

1.6卤素吸收剂填充物                                          1包

1.7过滤器                                                    4个

（二） 具体技术要求

2.1检测器：非色散红外检测器，采用高聚焦透射NDIR检测器，射线光源和检测器都包裹在优化的封装电路保护套内，保证检测器不受腐蚀性气体腐蚀，确保长期稳定性，高低浓度碳硫分析用同一个检测器；

2.2进样系统：

2.2.1进样范围：最大进样量3000mg。（提供软件截图佐证）；

2.2.2进样口：有气锁装置，不需要隔垫，无额外耗材；

2.2.3 进样方式：样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材（需提供原厂证明文件）。敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率。（此条作为到货验收指标）；

2.3.高温燃烧系统：

2.3.1 燃烧原理：高温直接燃烧，不需要催化剂；

2.2.2 燃烧温度：碳硫最高不低于1500℃；

2.3.3 燃烧炉材料：耐高温陶瓷材料；

2.4 气路控制：检测器前端具备MFM气体流速数字化控制,连续可调，进气端和出气端气体流量控制步长0.1ml/min， 带有气体流量自动补偿校正系统（提供厂商技术佐证资料）；

2.5数据处理：支持操作者建立自己的分析方法，实时监控系统各项参数，样品数据直观可进行多样品测量，校正方式可采用单点校正和多点校正；

2.6 检测项目：

2.6.1固体样品或粘稠液体样品中的总硫、总碳；

2.6.2后期可增配样品中的TOC(总有机碳) 和 TIC (总无机碳)模块，TIC模块可自动加酸。（提供官方彩页佐证，）；

2.7测量范围：

2.7.1测碳：最大值500mg绝对含量，最小值 0.003mg绝对含量；

2.7.2测硫：最大值8mg绝对含量，最小值0.003mg绝对含量；

2.8测量时间：碳硫：2-4分钟；

2.9计算机控制系统：

2.9.1计算机不低于20”彩显，CPU I5以上处理器，8G内存，500GB以上硬盘，WIN10或更高操作系统，黑白激光打印机；

2.9.2软件:全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，支持操作者建立自己的分析方法，实时监控系统各项参数，样品数据直观可进行多样品测量，校正方式可采用单点校正和多点校正。自检和自诊断功能；

2.9.3仪器拥有SCS安全自检系统，对气体流量，温度，压力，系统气密性，等重要参数实现不间断监控（提供软件截图）；

（三）服务要求

1.供应商应按合同规定交货期限交货。货到用户现场后，双方共同开箱验货，清点货物，供应商应保证货物完整无损。

2.货交用户后，由用户通知供应商安装时间，供应商应在接到通知后为用户进行安装。用户需按照供应商提供的安装要求准备好系统安装条件。

3.供应商提供的标准安装的服务内容包括：（1）仪器的安装，（2）操作软件的培训。

4.安装调试完毕后，由双方共同验收。在确认仪器运转正常后，由双方签发验收报告。设备免费保修期（即质保期）至少一年。

5.在仪器安装现场，供应商应用工程师将提供现场培训，培训内容包括: 仪器原理、使用、维修、保养等，确保客户能够正确使用该仪器，并能自行建立方法,进行常规维修保养。

6.用户所购买仪器自安装日起，供应商无偿为用户提供免费的技术支持服务。供应商的技术支持人员将在时间允许的情况下，通过电子邮件、电话等的方式对用户的支持请求进行回复。

7.用户在仪器使用过程中遇到问题，厂家技术应用工程师将在第一时间内通过电话帮助客户解决问题。如果通过电话仍然无法排除故障，厂家在2个小时内做出响应，并确保技术应用工程师或维修工程师在48小时内到达现场。

8.根据用户需求举办现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。提供至少2名设备制造商国内培训基地的培训名额（培训费用由供货商支付，住宿和差旅费用户自理），能够帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

9.仪器出现故障时，买方第一时间联系厂家技术工程师。若在线无法排除故障，则买方联系代理协调仪器厂家上门维修事宜，保修期内差旅费和备品备件费用由仪器代理商承担。从仪器报修日到恢复正常使用日的修理周期为 10个工作日，超出10个工作日，买方需要测试的样品将委托第三方检测机构进行检测分析，期间产生的邮寄费、测试费等所有费用由仪器厂家承担。